测量设备溯源抽查表

编号：0042-2017-2021

| 企业名称 | 四川蜀旺新能源股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备 编号 | 型号规格 | 测量设备 计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 生产部 | 电子秤 | DZC-01 | ACS-30 | Ⅲ级 | F1等级砝码 | 江苏世通仪器检测服务有限公司 | 2021.3.17 | √ |
| 生产部 | 耐压测试仪 | WB2670A094935 | WB2670A | 5级 | 数字多用表0.5级 | 江苏世通仪器检测服务有限公司 | 2021.3.17 | √ |
| 生产部 | 数显游标卡尺 | 3808034315 | （0-150）mm | ±0.02mm | 4等量块 | 江苏世通仪器检测服务有限公司 | 2021.3.17 | √ |
| 生产部 | 压力表 | 11093584 | （0-25）MPa | 2.5级 | 0.05级活塞式压力计 | 江苏世通仪器检测服务有限公司 | 2021.3.20 | √ |
| 生产部 | 接地电阻测试仪 | WB2678A094920 | WB2678A | R:UreI=0.25% A:UreI=0.21% K=2 | 模拟交直流电阻器U=(0.03～1.0)％ | 江苏世通仪器检测服务有限公司 | 2021.3.17 | √ |
| 审核综合意見： 公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司（未）建最高计量标准，测量设备由办公室负责溯源。公司测量设备全部委托江苏世通仪器检测服务有限公司等机构检定/校准，校准/检定证书由办公室保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期： 2021 年 6 月 19 日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。