编号：0102-2019-2021

测量过程控制检查表

| 测量过程 (参数)名称 |  | 热量表流量传感器准确度 检测过程 |  |  |  | 企业部门 |  | 品质部 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数 要求 |  | 参数M |  | 准确度2级 |  | 测量过程计量要求 |  | 最大允许误差 |  | ±0.67% |
|  |  | 公差T |  | ±2% |  |  |  | 允许不确定度 |  | 0.45% |
|  |  | 其他要求 |  |  |  |  |  | 其他要求 |  |  |
| 测量过程要素控制状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程要素 |  |  | 计量特性 |  |  |  |  |  |  | 是否满足 计量要求 |
| 测量设备名称 |  |  | 测量范围 |  | 校准不确定度 |  | 测量误差 |  | 其他特性 | 是 |
| 1. 电子台秤 |  |  | 0-150kg |  |  |  | 称重（0-25kg） ±25g |  |  |  |
| 2. 流量检定装置 |  |  |  |  |  |  | 0.2级(±0.2%) |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量过程控制规范编号 |  |  | BC/QR1.27-01 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 测量方法编号 |  |  | GB/T 32224-2015\JJG 225-2001 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 环境条件 |  |  | 温度（15～35）℃，相对湿度（25～75）%RH |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 操作人员姓名 |  |  | 胡安路 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 测量不确定度评定方法 |  |  | 有 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 有效性确认方法 |  |  | 有 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 测量过程监视方法、 监视记录 |  |  | 有 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 控制图绘制(如果有) |  |  | 有 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 综合评价 | 1.测量过程控制规范编制满足要求； 2. 测量过程要素如，测量设备、测量方法、环境条件、人员操作技能受控； 3. 测量过程不确定度评定方法正确； 4．测量过程有效性确认方法正确，满足要求； 5.测量过程监视在控制限内，测量过程控制图绘制方法正确。 审核结论： √符合 □有缺陷 □不符合（注：在选项上打√，只选一项。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核日期：2021年07月04日       审核员：                 企业部门代表：