编号：0100-2020-2021

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 玻璃杯身螺纹直径测量过程 |  |  | 被测参数要求(含公差) | M60.1-0.6 0mm |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  |  | XN-L-6710-1-B（6710双层玻璃杯身图样） |  |  |  |
| 计量要求导出方法 1、被测量参数公差T=0.6mm 导出测量设备最大允许误差：△允≤T×1/3=0.2mm 2、测量设备不确定度推导: =0.2×1/3≈0.07mm 3、测量范围导出：测量范围需覆盖被测参数范围，因此测量范围至少为(40-80)mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称/编号 |  | 型号规格 | 主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度) |  |  | 校准/检定证书编号 | 校准/检定日期 |
|  | 数显卡尺 K16F171134 |  | 0-100mm | 分辨力：0.01mm ±0.02mm |  |  | XN/PZ-005-3 | 2021-03-12 |
| 计量验证记录 1）测量设备的测量范围0-100mm,满足计量要求的测量范围(40-80)mm的要求。 2）测量设备最大允许误差±0.02mm，满足导出的测量设备最大允许误差△允=±0.1 mm的要求。 验证结论：√符合 □有缺陷 □不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期：2021 年03 月15 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； - 计量要求导出方法正确； - 测量设备的配备满足计量要求； - 测量设备已检定/校准； - 测量设备验证正确。 审核员签名： 企业代表签字： 审核日期：2021 年06 月21 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |