受理编号：0508 -2021

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 | SF-3000氢焰色谱仪 十通阀安装外径尺寸测量 |  |  | 被测参数要求(含公差) |  | ( 18.90±0.1)mm |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | SF-3000安装说明书 、SF-3000图纸要求 |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） - 测量参数公差范围： 测量参数十通阀安装外径尺寸 公差范围：T=0.1-（-0.1））=0.20mm △允=T×1/3=0.2*1/3=0.066mm（取1/3） 二、 测量设备的校准确定度导出： U允=△允/3=0.066/3=0.022mm≈0.02mm 三．测量范围导出： 测量过程的测量范围为（18.80～19.00）mm，选取满足直接控制限要求值的1/3原则，测量设备测量范围选取（0～28.50）mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 |  | 测量设备名称/编号 | 型号规格 |  | 主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度) |  | 校准/检定证书编号 | 校准/检定日期 |
|  |  | 游标卡尺/SFSB-018 | （0～150）mm |  | U=0.01mm k=2 |  | ZD202105170199 | 2021.05.17 |
| 计量验证记录: 1、测量范围：测量设备的测量范围是（0～150）mm，满足计量要求中测量设备的测量范围（0-28.50）mm的要求。 2、测量设备的扩展不确定的：U=0.01mm（k=2） ，满足计量要求中测量设备的校准不确定度U允=0.02mm的要求。 验证结论： 符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 王志贤 验证日期： 2021 年 6 月15 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核记录 该测量过程： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求; - 计量要求导出方法正确; - 测量设备的配备满足计量要求; - 测量设备经过检定/校准; - 测量设备验证方法正确; 审核员签名： 企业代表签字： 审核日期： 2021 年 6 月 20 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |