编号：0580-2021

测量设备溯源抽查表

| 企业名称 | 江苏托普轮胎股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备 计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 技术部 （化验室） | 电子万能试验机 | 130316 | DL-D5000N | Urel=0.2% (k=2) | 标准测力计0.1级 | 江苏华质检测技术有限公司 | 2021.03.25 | √ |
| 技术部 （化验室） | 无转子硫化仪 | LED150399 | MDR-2000E | U=O.5℃ （k=2） | 多功能过程信号标准（温度）U=O.4℃ （k=2） | 江苏华质检测技术有限公司 | 2021.03.25 | √ |
| 技术部 （化验室） | 邵氏硬度计 | TP-YDJ-01 | LX-A | ±1HA | 邵氏硬度计专用量块U=3u m （k=2） | 江苏华质检测技术有限公司 | 2021.03.25 | √ |
| 技术部 （化验室） | 测厚仪 | 120715 | WHS-10A | ±0.02mm | 量块3等 | 江苏华质检测技术有限公司 | 2021.03.25 | √ |
| 品质部 （钢圈房） | 游标卡尺 | TP-07 | （0-500） m m | ±0.05mm | 卡尺专用量块3等、5等 | 江苏银河计量检测有限公司 | 2021.03.29 | √ |
| 品质部 （钢圈房） | 深度尺 | TP-06 | (0-200)m m | ±0.03mm | 卡尺专用量块5等 | 江苏银河计量检测有限公司 | 2021.03.29 | √ |
| 技术部 （化验室） | 分析天平 | 97795 | TG328A | U=1.2m g（k=2） | 砝码E2级 | 江苏华质检测技术有限公司 | 2021.03.25 | √ |
| 技术部 （化验室） | 压力表 | 190975194 | （0-0.6）MPa | 1.6级 | 精密压力表0.4级 | 阜宁县综合检验检测中心 | 2021.03.08 | √ |
| 审核综合意見： 公司已制定《测量设备计量确认管理程序》TP/CX13-2021、《外部供方管理程序》TP/CX12-2021，《量值溯源管理程序》TP/CX14-2021，公司未建最高计量标准，测量设备由采购部负责送检。公司测量设备全部委托江苏华质检测技术有限公司、江苏银河计量检测有限公司阜宁县综合检验检测中心、等机构检定/校准，校准/检定证书由品质部保存。现场抽查8份检定校准证书，符合溯源性要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期： 2021 年 06月 28日~ 06 月 29 日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：“测量设备计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。