编号：0580-2021

测量过程控制检查表

| 测量过程 (参数)名称 |  | 钢圈内直径测量 |  |  |  | 企业部门 |  |  | 品质部 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数 要求 |  | 参数M |  | Φ298±0.2mm |  | 测量过程计量要求 |  |  | 最大允许误差 | 0.13mm |
|  |  | 公差T |  | 0.4mm |  |  |  |  | 允许不确定度 | / |
|  |  | 其他要求 |  | / |  |  |  |  | 其他要求 | / |
| 测量过程要素控制状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程要素 |  |  | 计量特性 |  |  |  |  |  |  | 是否满足 计量要求 |
| 测量设备名称 |  |  | 测量范围 |  | 校准不确定度 |  | 示值误差 | 其他计量特性 |  | 满足 |
| 1.游标卡尺 |  |  | （0-500）mm |  |  |  | ±0.05mm | 分辨力0.02mm |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量过程控制规范编号 |  |  | TP/KZGF01-2021 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量方法编号 |  |  | 《 TP-QT-003》 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 环境条件 |  |  | 常温 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 操作人员姓名 |  |  | 王维兵 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量不确定度评定方法 |  |  | （可另附） |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 有效性确认方法 |  |  | （可另附） |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量过程监视方法、 监视记录 |  |  | （可另附） |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 控制图绘制(如果有) |  |  | （可另附） |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 综合评价 | 1. 测量过程控制规范编制满足要求。 2. 测量过程要素如，测量设备、 测量方法、环境条件、人员操作技能受控。 3. 测量过程不确定度评定方法正确。 4．测量过程有效性确认方法正确，满足要求。 5. 测量过程监视在控制限内，测量过程控制图绘制方法(如果有)正确。 审核结论： 符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核日期：2021年6月29日    审核员：                企业部门代表：