受理编号：0641-2021

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 6063铝棒Mg含量的测定过程 |  |  |  | 被测参数要求(含公差) |  | Mg（0.45～0.9）% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | GB/T3190-2020《变形铝及铝合金化学成分》 |  |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法： - 测量参数公差范围：T=0.45% 2、测量设备的最大允许误差：△允≤Ｔ/3=0.45%/3=0.15% 3、测量设备校准不确定度推导： U95允≤△允 /3=0.15%/3=0.05% - 被测参数测量范围：Mg（0.45～0.9）%，选用测量范围（0.0001～11）%的牛津光谱仪进行测定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备 名称/编号 |  | 型号规格 |  | 设备特性 (示值误差等) |  | 校准证书编号 |  | 校准日期 |
|  | 牛津光谱仪/HBHC0645 |  | FMS/ (0.0001～11)% |  | Urel=2.8% k=2 |  | HC210602102 |  | 2021.6.2 |
| 计量验证记录： 测量设备的测量范围为(0.0001～11)%,满足导出计量要求测量范围（0.45～0.9）%的要求； 测量设备的不确定度U=2.8%×0.9%=0.025%,k=2,满足导出计量要求不确定度U95允≤ 0.05%的要求。 验证结论：☑符合□有缺陷□不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字：杨国刚 验证日期：2021年6月6日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； - 计量要求导出方法正确； - 测量设备的配备满足计量要求； - 测量设备经校准； - 测量设备验证方法正确。 审核员意见： 企业代表签字： 审核日期: 2021年6 月25 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |