测量设备溯源抽查表

编号：0068-2018-2021

| 企业 名称 | 江西远洋保险设备实业集团有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备 名称 | 测量设备 编号 | 型号规格 | 测量设备 计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 质检部 | 数显卡尺 | YY-013 | 0-150mm | ±0.03mm | 量块 U=0.2μm+1.7×106L, (k=2) | 江西西平计量检测有限公司 | 2021.5.6 | √ |
| 质检部 | 涂层测厚仪 | S/N1944068 | CRA (0-1000) μm | ±(3%H+1)μm | 标准厚度片 U=0.1μm (k=2) | 江西西平计量检测有限公司 | 2021.5.6 | √ |
| 质检部 | 钢卷尺 | YY-004 | 3m | ±(0.3+0.2L)mm | 标准钢卷尺 ±(0.03+0.03L)mm | 江西西平计量检测有限公司 | 2021.5.6 | √ |
| 质检部 | 塞尺 | YY-002 | (0.05-1.00)mm | 其中:（0.60-1.00）mm ±0.016μm | 数据处理万能测长仪 U=0.6μm (k=2) | 江西西平计量检测有限公司 | 2021.5.6 | √ |
| 质检部 | 外径千分尺 | YY-003 | 0-25mm | ±4μm | 量块 5等 | 江西西平计量检测有限公司 | 2021.5.6 | √ |
| 质检部 | 钢直尺 | YY-006 | （0-1000）mm | ±0.20mm | 标准钢卷尺 ±(0.03+0.03L)mm | 江西西平计量检测有限公司 | 2021.5.6 | √ |
| 质检部 | 压力表 | 04275651 | 0-1.6MPa | 1.6级 | 精密压力表 0.4级 | 樟树市市场和质量监督管理局计量站 | 2021.1.21 | √ |
| 审核综合意見： 公司已制定《测量设备计量确认管理控制程序》、《外部供方管理控制程序》，《量值溯源管理控制程序》，公司未建最高计量标准，测量设备全部委托江西西平计量检测有限公司、樟树市市场和质量监督管理局计量站检定/校准。测量设备由行政部负责溯源。校准/检定证书由行政部保存。根据抽查7份证书情况，该公司的检定校准情况符合溯源性要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2021 年07 月07 日~07 月07 日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。