测量设备溯源抽查表

编号：0070-2018-2021

| 企业 名称 | 江西华鑫环宇科技集团有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备 名称 | 测量设备 编号 | 型号规格 | 测量设备 计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 质检部 | 游标卡尺 | 16035305 | 0-150mm | ±0.03mm | 量块5等 | 深圳中电计量测试技术有限公司 | 2021.4.28 | √ |
| 生产部 | 压力表 | 69611427334 | 0-1.6MPa | 1.6级 | 精密压力表 0.4级 | 樟树市市场和质量监督管理局计量站 | 2021.5.24 | √ |
| 质检部 | 钢卷尺 | HX-002 | 5m | ±(0.3+0.2L)mm | 标准钢卷尺 ±(0.03+0.03L)mm | 深圳中电计量测试技术有限公司 | 2021.4.28 | √ |
| 质检部 | 塞尺 | HX-003 | (0.02-1.00)mm | 其中:（0.75-1.00）mm ±0.016μm | 投影万能测长仪 U=0.6μm (k=2) | 深圳中电计量测试技术有限公司 | 2021.4.28 | √ |
| 质检部 | 千分尺 | HX-004 | 0-25mm | ±0.004mm | 量块 5等 | 深圳中电计量测试技术有限公司 | 2021.4.28 | √ |
| 生产部 | 电子 吊钩秤 | 14111 | OCS=5T | Ⅲ级 | 砝码 F2级 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2020.9.21 | √ |
| 审核综合意見： 公司已制定《测量设备计量确认管理控制程序》、《外部供方管理控制程序》，《量值溯源管理控制程序》，公司未建最高计量标准，测量设备全部委托深圳中电计量测试技术有限公司、深圳华科计量检测技术有限公司、樟树市市场质量监督管理局计量站检定/校准。测量设备由质检部负责溯源。校准/检定证书由质检部保存。根据抽查6份证书情况，该公司的检定校准情况符合溯源性要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2021 年07 月08 日~07 月08 日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。