[image: image1.png]


   

      北京国标联合认证有限公司

      Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      

项目编号：0635-2021
审核员现场审核记录

企业名称:杭州万高科技股份有限公司

审核员：[image: image2.png]


             审核日期： 2021 年06 月28日~ 06月30日

	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？
	5.1 计量职能
	企业规定了系统方案事业部为计量职能部门。
询问芯片研发部、市场营销中心、芯片运营中心、系统方案事业部等相关人员，基本清楚自己的工作职责。
	系统方案事业部
芯片研发部
芯片运营中心
市场营销中心
信息管理部
科技管理部
	否

	2
	企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。

了解并满足顾客的计量要求。

是否提供满足顾客要求的证据。

部门在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。
	5.2顾客为关注焦点
	企业测量管理体系满足顾客的测量要求，配备的测量设备经过验证，并转化为满足顾客的计量要求。企业对涉及到国家标准有要求的不同测量过程、不同测量参数的测量要求基本进行了测量，共识别了10个重要测量过程，2个高控过程。

部门在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面没有顾客投诉、纠纷、处理等状况。
	系统方案事业部
芯片研发部
芯片运营中心
市场营销中心
信息管理部
科技管理部
	否

	3
	所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？目标未分解可不查

	5.3质量目标
	企业编制的WGKJ/MMS-2021《测量管理体系手册》中制定了计量方针及六项质量目标，目标可测量，并已分解到各部门。编制目标检查表，每季度由事业部负责对质量目标和各部门分目标的定期检查和统计，考核均达标。
	系统方案事业部
芯片研发部
芯片运营中心
市场营销中心
信息管理部
科技管理部
	否

	4
	部门测量人员资质及人员培训考核评价情况？如果按部门管理可查。
	6.1.2能力和培训
	查部门培训计划、考核评价记录齐全。

抽查系统事业部部分测量人员（原材料检验人员、产品出厂检验等测量人员）的资质，资质人岗匹配，材料齐全。
	人力资源部
系统方案事业部
	否

	5
	部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。
	6.2.1程序
	查：执行标准GB-T17215.322-2008《交流电测量设备 特殊要求 第22部分：静止式有功电能表(0.2S级和0.5S级)》，现行有效、受控。计量单位书写正确。
查：规章制度编号：万高（应用）
【2020】1号，系统应用部门实验室规章制度管理办法，限行有效并受控。

	系统方案事业部
芯片研发部
芯片运营中心
市场营销中心
信息管理部
科技管理部
	否

	6
	企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等
	6.2.3记录
	企业编制了WGKJ/MP/08-2021《记录控制程序》，各使用部门负责记录的填写和保管。 

查：成品测试记录表

名称：V9913芯片（H2BW07.12114）性能测试报告，检验项目为基本误差、起动、潜动、环境温度变化；测试时间：2021.6.8,测试人员为高荣，测试结果为基本误差、起动、潜动均合格，环境温度变化合格。
查：第三方检测报告

报告编号2021-30433；产品名称为：V9240 三锰铜样表；检验单位：浙江科正电子信息产品检验有限公司，规格型号：V9240,样品数量1台，检测依据IEC 62053-21-2020、IEC 62053-22-2020、IEC 62053-23-2020，检验检测日期2021.4.6，检验检测结果合格。
	系统方案事业部
芯片研发部
芯片运营中心
市场营销中心
信息管理部
科技管理部
	否

	7
	有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质?

测量设备的溯源方式？

测量设备是否处于有效的校准状态？

是否有计量确认状态标识

使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？

查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？
	6.2.4标识6.3.1测量设备

6.3.2环境7.3.2溯源性
	查《测量设备台账》已对测量设备进行ABC分类管理。台账包括监视设备。企业未建立最高标准装置，所有测量设备送浙江省计量科学研究院、浙江大寺计量校准有限公司、杭州咸亨国际计量中心有限公司、杭州远方检测校准技术有限公司等机构检定/校准。

查出厂编号K091211的三项标准电能表2021.1.11日检定合格，证书编号为DN-20210100023。查出厂编号为200929918的游标卡尺2021年6月11日校准后确认合格，合格现场标识、台账信息和证书一致。测量环境条件满足要求。
祥见《测量设备溯源抽查表》


	系统方案事业部
芯片研发部
芯片运营中心
市场营销中心
信息管理部
科技管理部
	否

	8
	企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？
	6.2.2软件
	企业建立了《测量软件管理控制程序》。已识别涵普电能表检定装置控制管理系统软件、盛迪电能表检定装置控制管理系统软件等12套软件，查企业提供了校表软件、烧写工具软件、串口调试软件等软件验证和确认记录。
	系统方案事业部
芯片研发部
芯片运营中心
市场营销中心
信息管理部
科技管理部
	否

	9
	部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。
	7.1.计量确认


	查：0.5级单相电能表基本误差测量过程和0.5级三相电能表基本误差测量过程，要求经识别，测量设备经过检定/校准，经验证满足要求。祥见附件《计量要求导出及验证记录表》
	系统方案事业部
芯片研发部
芯片运营中心
市场营销中心
信息管理部
科技管理部
	否

	10
	部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？
	7.2测量过程

8.2.4测量管理体系的监视


	    企业对测量过程进行了识别，采用《测量过程及控制一览表》进行汇总，信息量全，企业对0.5级单相电能表基本误差测量和0.5级三相电能表基本误差测量过程定为关键测量过程。编制了控制规范，进行了测量不确定度评定，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，企业按控制规范规定的频次进行监视。祥见《测量过程控制检查表》及附件。
	系统方案事业部
芯片研发部
芯片运营中心
市场营销中心
信息管理部
科技管理部
	否

	11
	测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？


	7.3.1测量不确定度
	企业编制的WGKJ/MP/16-2021《测量不确定度评定控制程序》中规定了测量不确定度的管理控制要求，文件满足标准要求。
抽查了0.5级单相电能表基本误差检验过程测量不确定度评定报告，评定方法正确，见附件。
	系统方案事业部
芯片研发部
芯片运营中心
市场营销中心
信息管理部
科技管理部
	否

	12
	审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？
	8.3不合格控制
	企业编制了WGKJ/MP/21-2021《不合格控制程序》，分别规定了不符合体系的识别和纠正；不合格测量过程的控制；不合格测量设备的确定、标识与记录以及隔离、处理、报废或封存等。目前没有发现不合格测量体系、不合格测量设备、以及不合格测量过程。
	系统方案事业部
芯片研发部
芯片运营中心
市场营销中心
信息管理部
科技管理部
	否

	13
	部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？
	8.4改进
	企业编制的WGKJ/MP/22-2021《改进控制程序》，规定了管理者代表组织各部门制定测量管理体系持续改进规划，并监控规划的实施进度，系统方案事业部组织各部门实施测量管理体系持续改进规划。根据内审、管理评审和顾客满意度调查及测量管理体系的监视，进行持续改进；对存在的不合格采取纠正措施，并对各过程输出的信息进行识别，并针对潜在不合格原因的识别提出预防措施加以防范。
	系统方案事业部
芯片研发部
芯片运营中心
市场营销中心
信息管理部
科技管理部
	否

	14
	计量单位使用情况？强制检定？定量包装？计量器具生产许可等
	计量法制要求
	检查相关部门的质量记录及统计报表，基本能使用法定计量单位，企业无强制检定计量器具，无定量包装产品。
	系统方案事业部
芯片研发部
芯片运营中心
市场营销中心
信息管理部
科技管理部
	否


 1 / 4

