编号：0644-2021

测量设备溯源抽查表

| 企业名称 | 大庆百瑞祥环保科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设 备名称 | 测量设 备编号 | 型号 规格 | 测量设备 计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/ 校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 车间 | 钢卷尺 | GJC-01 | 5m | ±0.1m | 标准钢卷尺 MPE:± (0.03～0.03L)㎜ | 大庆油田计量检定测试所 | 2021.5.20 | √ |
| 车间 | 游标卡尺 | YBKC-01 | (0-150)㎜ | ±0.02㎜ | 量块 5等 | 大庆油田计量检定测试所 | 2020.8.13 | √ |
| 车间 | 接地电阻测试仪 | 19120115 | ZC-8 | 10Ω点Urel=0.5%，k=2 | 接地电阻仪检定装置 0. 1级 | 大庆油田计量检定测试所 | 2021.2.7 | √ |
| 车间 | 深度尺 | SDC-01 | (0-250)㎜ | ±0.04㎜ | 量块 5等 | 大庆油田计量检定测试所 | 2020.8.13 | √ |
| 质检部 | 外径千分尺 | QFC-01 | (0-25)㎜ | ±0.01㎜ | 量块 五等 | 大庆油田计量检定测试所 | 2020.8.13 | √ |
| 车间 | 游标卡尺 | K19J154884 | (0-200)㎜ | ±0.03㎜ | 量块 5等 | 大庆油田计量检定测试所 | 2021.2.6 | √ |
| 审核综合意見： 公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由质检部负责溯源。公司测量设备全部委托大庆油田计量检定测试所检定/校准，校准/检定证书由质检部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2021年 6月26日全天~ 6月27日上午 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：“测量设备计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。