编号：0646-2021

测量过程控制检查表

| 测量过程 (参数)名称 |  | 绝缘接头绝缘套内径测量 |  |  |  | 企业部门 |  | 质检部 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数 要求 |  | 参数M |  | Φ90 ㎜ |  | 测量过程计量要求 |  | 最大允许误差 | 0.033㎜ |
|  |  | 公差T |  | 0.1㎜ |  |  |  | 允许不确定度 |  |
|  |  | 其他要求 |  |  |  |  |  | 测量范围 | Φ（90～90.1）㎜ |
| 测量过程要素控制状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程要素 |  |  | 计量特性 |  |  |  |  |  | 是否满足 计量要求 |
| 测量设备名称 |  |  | 测量范围 |  | 校准不确定度 |  | 示值误差 | 其他计量特性 | 满足 |
| 1.游标卡尺 |  |  | （0~150)mm |  |  |  | ±0.02mm |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量过程控制规范编号 |  |  | DQRA/CL-2021-01《绝缘接头绝缘套内径尺寸测量过程控制规范》 |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量方法编号 |  |  | 《游标卡尺操作规程》 |  |  |  |  |  | 满足 |
| 环境条件 |  |  | 常温 |  |  |  |  |  | 满足 |
| 操作人员姓名 |  |  | 潘友福， 培训合格 |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量不确定度评定方法 |  |  | 见：《绝缘接头绝缘套内径尺寸测量过程不确定度评定》附录A |  |  |  |  |  | 满足 |
| 有效性确认方法 |  |  | 见：《绝缘接头绝缘套内径尺寸测量过程有效性确认记录》附录B |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量过程监视方法、 监视记录 |  |  | 见：《绝缘接头绝缘套内径尺寸测量过程监视统计记录及质控图》附录C |  |  |  |  |  | 满足 |
| 控制图绘制(如果有) |  |  | 见：《绝缘接头绝缘套内径尺寸测量过程监视统计质控图》附录D |  |  |  |  |  | 满足 |
| 综合评价 | 1. 测量过程控制规范编制满足要求； 2. 测量过程要素如，测量设备、 测量方法、环境条件、人员操作技能均受控； 3. 测量过程不确定度评定方法正确； 4．测量过程有效性确认方法正确，满足要求； 5. 测量过程监视在控制限内；测量过程控制图绘制方法正确。 审核结论：符合 有缺陷 不符合 （注：在选项上打√，只选一项。） |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核日期：  2021  年  6 月28 日    审核员：        企业部门代表：