测量设备溯源抽查表

编号：0122-2019-2021

| 企业名称 | 温州福鑫仪表有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备 编号 | 型号规格 | 测量设备 计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 质检科 | 静态容积法水流量标准装置 | 0510083 | LBS 15-50 | 0.2级 | 二等金属量器标准装置二等 | 浙江省计量科学研究院 | 2017.10.09 | √ |
| 质检科 | 音速喷嘴法气体流量标准装置 | 01001 | DN20-DN200 | 0.5级 | - V.T.t法气体流量标准装置±0.1% | 浙江省计量科学研究院 | 2019.11.20 | √ |
| 生产车间 | 外径千分尺 | 027302 | （75-100）mm | ±0.005mm | 千分尺专用量快，U=0.2um+2×10-6L | 东莞市帝恩检测有限公司 | 2020.07.07 | √ |
| 生产车间 | 游标卡尺 | QN1189540P | （0-150）mm | ±0.02mm | 卡尺专用量快，五等 | 东莞市帝恩检测有限公司 | 2020.07.07 | √ |
| 质检科 | 温湿度表 | WD01326 | HM10型 | 温度±2.0℃ 湿度±5% | 温湿度记录仪U=1.5%HR，k=2 U=0.5℃.k=2 | 东莞市帝恩检测有限公司 | 2020.07.11 | √ |
| 质检科 | 里氏硬度计 | YDJ20070907169 | YK-10K | ±12HL | 里氏硬度块，合格 | 东莞市帝恩检测有限公司 | 2020.07.29 | √ |
| 生产车间 | 内径百分表 | B10212 | （18-35）mm | ＜20um | 光栅式指示表检定仪，U=4um,k=2 | 东莞市帝恩检测有限公司 | 2020.07.07 | √ |
| 生产车间 | 数显高度尺 | G904807 | （0-500）mm | ±0.04mm | 卡尺专用量快，五等 | 东莞市帝恩检测有限公司 | 2020.07.07 | √ |
| 审核综合意見： （抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由 ） 公司已制定《测量设备计量确认管理控制程序》、《外部供方管理控制程序》，《量值溯源管理控制程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由质检科负责溯源。公司测量设备全部委托浙江省计量科学研究院、东莞市帝恩检测有限公司等、等机构检定/校准，校准/检定证书由质检科保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期： 2021年06月24日~ 06月25日上午 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。