编号：0043-2017-2021

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 取样卤水pH值测量 |  | 被测参数要求(含公差) |  | PH值：（9~11）±0.1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | 内控指标 |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法 - 被测参数pH值范围: 9~11，导出测量范围：测量酸碱度的PH值范围即（0～14）。 - 被测参数允差范围：T=0.2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称/编号 |  | 型号规格 |  | 主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度) |  | 校准/检定证书编号 | 校准/检定日期 |
|  | 酸度计/ 600810020036 |  | PHSJ-3F |  | 0. 1级 |  | J202011137162A-0007 | 2020.11.30 |
| 计量验证记录 1、选择测量范围：酸度计测量范围为0～14，测量范围满足要求。 2、测量过程的计量要求 选择测量设备的计量特性：酸度计，准确度等级0.1级，电计的示值允差为±0.05。 MCP=T3MPEV=0.23×0.05=1.3>1.1，满足计量要求。 验证结论：符合 □有缺陷 □不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期：2020年12月1日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求; - 计量要求导出方法正确; - 测量设备的配备满足计量要求; - 测量设备经过校准; - 测量设备验证正确。 审核员签名： 企业代表签字： 审核日期：2021年06月26日 |  |  |  |  |  |  |  |  |