测量设备溯源抽查表

编号：0043-2017-2021

| 企业名称 | 中盐金坛盐化有限责任公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备 编号 | 型号规格 | 测量设备 计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 特种盐厂 | 电子检重秤 | RBIT-16 | TopE-15 | Ⅲ级 | 衡器检定装置F2等级、M1等级 | 常州市金坛区检验检测中心 | 2021.01.04 | √ |
| 金赛盐厂 | 酸度计 | 600810020036 | PHSJ-3F | ±0.05 | PH标准溶液 二级 | 广州广电计量检测股份有限公司 | 2020.11.30 | √ |
| 特种盐厂 | 砝码 | 1087 | 2.5kg | F1等级 | 砝码E2等级 | 上海市计量测试技术研究院 | 2020.12.8 | √ |
| 特种盐厂 | 高斯计 | 01481 | TM-801EXP | ±(3%读数+5个字) | 高精度高斯计检定系统 Urel=(0.03～3.0)% (k=2) | 广州广电计量检测股份有限公司 | 2020.11.22 | √ |
| 特种盐厂 | 温湿度计 | 682580 | HTC-1 | ±2.0℃ | 精密露点仪±0.15℃ | 广州广电计量检测股份有限公司 | 2020.12.04 | √ |
| 特种盐厂 | 电子天平 | 772060 | HZ602AN | Ⅲ级 | 砝码 F1等级 | 广州广电计量检测股份有限公司 | 2020.11.30 | √ |
| 金赛盐厂 | 一般压力表 | P-JYYXN001 | Y-150 | 1.6级 | 精密压力表标准装置0.4级 | 常州市金坛区检验检测中心 | 2021.01.04 | √ |
| 金赛盐厂 | 电导率仪 | R2216110155 | DDS-11A | 1.5级 | 电导率溶液标准物质二级 | 广州广电计量检测股份有限公司 | 2020.11.30 | √ |
| 审核综合意見： 公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由综合部负责溯源。公司测量设备全部委托常州市金坛区检验检测中心、广州广电计量检测股份有限公司、上海市计量测试技术研究院等机构检定/校准，校准/检定证书由综合部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2021年06月26日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。