编号：0669-2021

测量设备溯源抽查表

| 企业名称 | 武汉银采天纸业股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备 计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 生产部 | 数显外径千分尺 | 0806084 | （0~25）mm | 示值误差 -1um | 量块 | 武汉市计量测试检定（研究）所 | 2020年12月8日 |  |
| 生产部 | 计长仪 | / | LK-90S | 示值误差：≤﹢0.1L，L-m 扩展不确定度：U=0.1m K=2 | 计长仪 | 武汉市计量测试检定（研究）所 | 2020年12月2日 |  |
| 生产部 | 邵氏硬度计 | 50262 | LX-A | 压针伸出长度： 1、压针伸出长度为最大时允差为0.0±0.5 2、压针伸出长度为0mm时允差为100±0.5 3、压针伸出长度为1.25mm时允差为50.0±1.0 压针几何尺寸： - 压针直径（1.25±0.15）mm - 压针顶端平面直径（0.79±0.03）mm - 压针顶端圆锥角（35±0.75）° | 邵氏硬度计检定装置 邵氏硬度计专用量块 游标卡尺 万能工具显微镜 | 武汉市计量测试检定（研究）所 | 2020年12月6日 |  |
| 生产部 | 砝码 | / | 200g | 最大允差±3mg | 砝码 | 武汉市计量测试检定（研究）所 | 2020年12月7日 |  |
| 审核综合意見： （抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由 ） 公司已制定《计量确认管理程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由总经办负责溯源。公司测量设备全部委托武汉市计量测试检定（研究）所机构检定/校准，校准/检定证书由总经办保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。由于武汉市计量测试检定（研究）所出具的检定证书都不提供标准器的精度等级，无法确认测量设备是否满足要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期： 2021 年 6月 26 日~ 6 月 27 日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：“测量设备计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。