附3：

测量过程有效性确认表

| 测量过程 编号 |  | 2021-02 | 测量过程 名称 | M14×80-10.9-DC六角头螺栓抗拉强度检测过程 | 测量过程规范编号 |  | GQ/CL-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在部门 |  | 理化计量实验室 | 测量项目 | 抗拉强度 | 控制程度 |  | 高度控制 |
| 测量过程要素概述： 测量设备：电液伺服万能试验机，测量范围（0-8696）MPa，U=0.4%，k=2，最大允许误差±1%。 测量方法：GB/T3098.1-2010《紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱》。 环境条件:（10-35）℃。 测量软件；PowerTestV3.4。 操作者技能：仪器操作人员，经培训合格，有两年以上经验，操作人员取得操作上岗证。 其他影响量： |  |  |  |  |  |  |  |
| 有效性确认记录: 1、查看电液伺服万能试验机，型号规格SHT4106，校准日期为2021年03月15日，，校准机构：中测国信（北京）检测技术有限公司。符合要求。 2、检测过程有效性进行确认： （1）2021年05月24日，用型号规格为SHT4106的电液伺服万能试验机对实物进行5次检测，平均值为y1=1151.2MPa。 （2）2021年06月20日，用型号规格为SHT4106的电液伺服万能试验机对实物进行5次检测，平均值为y2=1151.8MPa。 测量过程的不确定度为U=14.1MPa，k=2 En= 当E n=0.03<1时，此测量过程有效。 确认人员：李明才 日期：2021年06月20日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 变更记录: |  |  |  |  |  |  |  |
| 日 期 | 变 更 内 容 |  |  |  |  | 批准人 |  |