附3:

测量过程有效性确认表

| 测量过程 编号 |  | 202001 | 测量过程 名称 | 卡瓦牙表面硬度检测过程 | 测量过程 规范编号 |  | DHJDCL-GF-2001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在部门 |  | 质检部 | 测量项目 | 表面硬度 | 控制程度 |  | 高度控制 |
| 测量过程要素概述： 测量设备：洛氏硬度计（20-70）HRC，最大允许误差±1.5HRC，U=0.5HRC k=2 测量方法：GB/T230.1-2018《金属材料 洛氏硬度试验 第1部分 试验方法》。 环境条件：（10-35）℃。 测量软件；无。 操作者技能：仪器操作人员，经培训合格，有两年以上经验，操作人员取得上岗证。 其他影响量：无。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 有效性确认记录: - 查看规格型号：HR-150A，测量范围（20-70）HRC的洛氏硬度计，校准证书编号：KSZS2011425D002号，校准日期：2020年10月15日，符合要求。 2、检测过程有效性进行确认 用比较法对测量过程进行有效性确认： （1）、2021年06月15日，用规格型号HR-150A的洛氏硬度计对卡瓦牙表面硬度进行5次测量，平均值为1=60.18HRC。 （2）、2021年07月02日，用规格型号HR-150A的洛氏硬度计对卡瓦牙表面硬度进行5次测量，平均值为2=60.20HRC。 该测量过程的扩展不确定度为U=1.7HRC， k=2，则 En= 当En=0.07<1时，此测量过程有效。 确认人员：赵鹏程 日期：2021年07月02日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 变更记录: |  |  |  |  |  |  |  |
| 日 期 | 变 更 内 容 |  |  |  |  | 批准人 |  |