测量设备溯源抽查表

编号：0052-2019-2021

| 企业名称 | 扬子江药业集团南京海陵药业有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备 编号 | 型号规格 | 测量设备 计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| QC部 | 高效液相色谱仪 | 50074678 | Agilent1260 | 基线噪声： ≤5×10-4AU 最小检测浓度：≤5×10-8g/mL | 液相色谱仪检定装置:标准物质：Urel=(2～5)%(k=2) | 江苏省计量科学研究院 | 2021.1.29 | √ |
| QC部 | 气相色谱仪 | 50074684 | Agilent 6890N | 基线噪声： ≤1pA 检出限： ≤0.5×10-8ng/s | 气相色谱仪检定装置:液体标准物质：Urel=3%(k=2) | 江苏省计量科学研究院 | 2021.5.17 | √ |
| 小溶剂车间 | 压力表 | 50076364 | （0～1.6）MPa | U=0.5%FS k=2 | 压力校验仪：MPE：±0.025%FS | 广州广电计量检测股份有限公司 | 2021.04.11 | √ |
| 车间 | 数字温湿度计 | 50119770 | 608-H1 | 温度：U=0.4℃ 湿度： U=1.6%RH (k=2) | 露点仪： MPE：±0.1℃ | 南京市计量监督检测院 | 2020.12.18 | √ |
| 车间 | 自动称重仪 | 50075277 | XS1/200g | Ⅲ级 | 非自动衡器检定装置:M1等级 | 南京市计量监督检测院 | 2021.06.22 | √ |
| QC部 | 多参数分析仪 | 50122475 | SevenＥxcellence | 0.01级 | 酸度计检定装仪：0.0006级 | 南京市计量监督检测院 | 2021.05.07 | √ |
| QC部 | 紫外分光光度计 | 50097450 | Cary60 | Ⅲ级 | 紫外可见分光光度计检定装置:波长:U=0.3nm. k=2 | 南京市计量监督检测院 | 2020.09.15 | √ |
| 小溶剂车间 | 电子天平 | 50075221 | SR64001 | Ⅱ级 | 天平检定装置： F1等级 | 南京市计量监督检测院 | 2021.06.01 | √ |
| 审核综合意見： 公司已制定《计量确认程序》、《测量体系外部供方管理程序》，《溯源性管理程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由QA负责溯源。公司测量设备除全部委托江苏省计量科学研究院、南京市计量监督检测院、广州广电计量检测股份有限公司等机构检定/校准，校准/检定证书由QA保存。根据抽查8份测量设备检定/校准证书情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2021年7月10日~7月10日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。