编号：0041-2019-2021

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 材料成分C含量测量过程 |  |  | 被测参数要求(含公差) |  | QT500 （3.55-3.85）% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  |  | GB/T 1348-2009 |  |  |  |
| 计量要求导出方法 1、测量参数公差范围：Ｔ=(3.85-3.55)%=0.3% 导出测量设备的最大允许误差△允≤1/3Ｔ=0.1% 2、测量设备校准不确定度推导： = 0.1%×1/3= 0.033% 3、测量范围导出：C含量的检测范围为（0.0023~100）%，覆盖被测参数范围（3.55-3.85）%，满足要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准 过程 | 测量设备名称 /编号 |  | 型号规格 | 主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度) |  | 校准/检定证书 编号 |  | 校准/检定 日期 |
|  | 直读光谱仪 CG001 |  | ARTUS8 | U=0.0012% k=2 |  | 21HX918025254 |  | 2021.07.05 |
| 计量验证记录 1)测量设备的C含量的检测范围为（0.0023~100）%,满足计量要求的测量范围（3.55-3.85）%，满足要求。 2)测量设备的校准证书：C含量的检测U=0.0012% k=2, 满足计量要求推导的测量设备校准不确定度的U95允=0.033% k=2的要求。 验证结论：√符合 □有缺陷 □不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期：2021 年07 月10 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； - 计量要求导出方法正确； - 测量设备的配备满足计量要求； - 测量设备已检定/校准； - 测量设备验证正确。 审核员签名： 企业代表签字： 审核日期：2021 年07 月 20 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |