测量设备溯源抽查表

编号：0041-2019-2021

| 企业名称 | 徐州阿马凯液压技术有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备 编号 | 型号规格 | 测量设备 计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 质量保证部 | 测厚仪 | L90238 | TT260 | B级 | 磁性、电涡流式覆层厚片测量仪检定 U=0.3%hum（k=2） | 徐州市质量技术监督综合检验检测中心 | 2021.06.29 | √ |
| 质量保证部 | 数显扭力扳手 | 704416l | CEM100N3X15D-G | 3.0级 | 扭矩扳手检定仪MPE:±1.0% | 徐州市质量技术监督综合检验检测中心 | 2021.06.16 | √ |
| 阀分厂 | 气动量仪 | 1057 | RS-200 | ±1u m | 量块3等 | 无锡市计量测试院 | 2020.07.24 | √ |
| 质量保证部 | 直读光谱仪 | CG001 | AARTUS8 | 其中C:U=0.0012% (k=2) Si:U=0.0016% (k=2) Mn:U=0.004% (k=2) | 碳钢、合金钢光谱分析用标准物质,1级标物 | 徐州市检验检测中心 | 2021.07.05 | √ |
| 质量保证部 | 弹簧拉压试验机 | 42520 | TLS-S10001 | 1.0级 | 试验机检定装置，0.3级 | 徐州市质量技术监督综合检验检测中心 | 2021.06.25 | √ |
| 质量保证部 | 电子天平 | 36291260 | BSA224S-CW | 1级 | 天平检定装置、砝码，E2等级、F1等级 | 徐州市质量技术监督综合检验检测中心 | 2021.06.25 | √ |
| 质量保证部 | 光面塞规 | 1# | ∅25mm | U=1.3um （ k=2） | 光滑极限量规检定装置MPE:(0.085+L/1500) um | 南通市计量检定测试所 | 2021.01.06 | √ |
| 质量保证部 | 三坐标 测量机 | 74173155CA | GLOBAL0710.07 | U=(0.4+1.1L) um，（ k=2） | 量块 3等 | 徐州市质量技术监督综合检验检测中心 | 2021.06.25 | √ |
| 审核综合意見： 公司已制定《测量设备计量确认管理程序》Q/XGAY27013-2019、《外部供方管理程序》Q/XGAY27012-2019，《测量检测量值溯源管理程序》Q/XGAY27018-2019，公司未建最高计量标准，测量设备由质量保证部负责溯源。公司测量设备全部委托徐州市质量技术监督综合检验检测中心（2021年7月1日改为徐州市检验检测中心）、无锡市计量测试院、南通市计量检定测试所校准/检定，证书由质量保证部计量室保存保存。抽查8件测量设备，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2021 年 07 月 20 日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。