编号：0124-2020-2021

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 表观密度称重测量过程 |  |  | 被测参数要求(含公差) |  | (10-20)g |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  |  | GB/T6343-2009 |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） GB/T6343-2009标准规定： “表观密度的测定时天平的称重精确度为0.1%,”即天平的称量最小精确至0.001g，即计量要求。 被测参数称量要求(10-20)g，企业配备的测量设备为（0-210）g。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称 |  | 型号规格 | 设备特性 (示值误差等) |  | 校准证书编号 |  | 校准日期 |
|  | 电子天平 S-051 |  | （0～210）g | 分辨率0.001g Ⅱ级 |  | YT-063-2021-0419313 |  | 2021.4.15 |
| 计量验证记录 测量设备电子天平的测量范围为（0～210）g，满足计量要求的测量范围（10～20）g的要求。 测量设备电子天平的最小分辨率0.001g；满足GB/T6343-2009标准规定的要求。 验证结论：√符合□有缺陷□不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字：戴瑞 验证日期：2021 年 04 月26 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； - 计量要求导出方法正确； - 测量设备的配备满足计量要求； - 测量设备已检定/校准； - 测量设备验证正确。 审核员签字： 企业代表签字： 审核日期：2021 年 07 月13 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |