附录A:

Cu含量成分检测过程测量不确定度评定报告

1、测量过程
1.1测量方法：依据YS/T482-2005 《铜及铜合金分析方法光电发射光谱法》及仪器使用说明书和相关操作规范。

1.2环境条件：温度：（20-25）℃,湿度<70%RH。

1.3检测设备：直读光谱仪, Cu（0-99）%，U=0.04%,k=2。

1.4被测对象：Cu: 57%-60%。

1.5测量过程：将试样磨制好，按照直读光谱仪的操作规范对样品进行检测并给出样品中的Si含量。

2、数学模型

y＝x+△y                     （1）

式中：y ——测量结果

x ——直读光谱仪的读数值

△y ——各种因素对测量结果的影响

3、各输入量的标准不确定度评定

x的各影响量的大小很难用物理／数学方法分析，相互间关系也很复杂，只能用A类评定，让各影响值同时起作用，通过试验来评定它的综合影响；Δy的不确定度分量用B类评定。

3.1测量重复性引起的相对标准不确定度u(x)的评定

做A类评定试验：在本实验室内，在直读光谱仪的正常工作状态下，同一组人，用同一台设备，在相临近的时间内，对样品中的Cu含量独立、连续测量10次，得到10个试验数据汇于表1——试验数据汇总表：

表1——试验数据汇总表

| n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X(％） | 57.54 | 57.55 | 57.55 | 57.56 | 57.57 |
| n | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| X（％） | 57.55 | 57.58 | 57.54 | 57.55 | 57.58 |

各测量值的平均值 ≈57.557％

单个测量值的实验标准差：≈0.015％

被测量估计值（L）标准不确定度分量u1：（L为1组数据的平均值，取n=1）

标准不确定度分量：u1=Sn=0.015％

3.2微机高速分析仪的测量不确定度的影响分量u(y1)rel

由直读光谱仪校准证书获知，直读光谱仪的U =0.04%(k=2)，则由直读光谱仪本身引入的不确定分量为：

u（y1）=0.04%2=0.02%

3.3由标准物质证书给出的不确定度分量u（y2）=0.006%

4合成标准不确定度的评定

4.1标准不确定度汇总表

输入量的标准不确定度汇总于表2。

表2   标准不确定度汇总表

| 相对标准不确定度分量u(xi) | 不确定度来源 | 标准不确定度值 |
| --- | --- | --- |
| u(x) | 测量重复性引入的不确定度影响分量 | 0.015% |
| u（y1） | 测量设备引入的不确定度影响分量 | 0.02% |
| u（y2） | 标准物质引入的不确定度影响分量 | 0.006% |

4.3合成标准不确定度的计算

合成标准不确定度可按下式得到：

uc=u（x）2+u(y1)2+u(y2)2=0.025%

5扩展不确定度的计算

取包含因子k= 2,置信概率 95％,  得

U＝kuc＝2×0.025%＝0.05%

6、测量不确定度的报告与表示

U＝0.05%，k=2