编    号：0125-2017-2019

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 柴油凝点测量过程 |  | 被测参数要求(含公差) |  |  | ≤5℃±1℃ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | GB/T 510 石油产品凝点测定法 |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） - 测量参数公差范围： Ｔ=2℃ △允≤1/3Ｔ=2*1/3=0.67℃ - 测量范围：(-70～5)℃ 3、测量设备校准不确定度推导： U95允≤△允*1/3=0.67*1/3=0.22 ℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称 |  | 型号规格 |  | 设备特性 (示值误差等) | 校准证书编号 |  | 校准日期 |
|  | 石油产品凝点测定器 |  | DSY-014B |  | 校准结果 0.5℃ | 19008366-024 |  | 2019.3.12 |
| 计量验证记录 测量设备的测量范围（-70～100）℃，满足计量要求的测量范围（-70～5）℃的要求。 测量设备最大允许误差0.5℃，满足于测量过程最大允许误差0.67℃的要求。 验证结论： √符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字：梁俊虎 验证日期：2019 年3 月15 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； - 计量要求导出方法正确； - 测量设备的配备满足计量要求； - 测量设备经过检定； - 测量设备验证正确。 审核员签字： 企业代表签字： 审核日期：2019 年11 月13 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |