受理编号：0719-2021

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 | 给水用聚丙烯（PPR）管道外径检测 |  |  | 被测参数要求(含公差) |  | φ 110 0+0.6 mm |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 密码被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | RTSJ/ZY-09 图纸要求- |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） - 测量参数公差范围： 1、 测量参数聚丙烯（PPR）管道外径公差范围：T=0.6-0=0.6mm （正偏差） 2、 导出测量设备最大允许误差：△允=T×1/3=0.6*1/3=0.2mm（1/3原则） 二．测量范围导出： 测量过程的测量范围为（110～110.6）mm，选取高于直接控制限要求值的1/3原则，测量设备测量范围选取（70-140）mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 |  | 测量设备名称/编号 | 型号规格 |  | 主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度) |  | 校准/检定证书编号 | 校准/检定日期 |
|  |  | 游标卡尺/17088021 | （0～200）mm |  | ±0.02mm |  | 长字20200706-1811 | 2020.07.30 |
| 计量验证记录: 1、测量范围：测量设备的测量范围是（0～150）mm，满足计量要求中测量设备的测量范围（70-140）mm的要求。 2、测量设备的最大允许误差：±0.02mm，满足计量要求中测量设备的最大允许误差0.2mm的要求。 验证结论： √ 符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打，只选一项） 验证人员签字： 李文龙 验证日期： 2021 年 7月12日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核记录 该测量过程： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求; - 计量要求导出方法正确; - 测量设备的配备满足计量要求; - 测量设备经过检定/校准; - 测量设备验证方法正确; 审核员签名： 企业代表签字： 审核日期： 2021 年 7 月17日 |  |  |  |  |  |  |  |  |