编号：0121-2020-2021

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 水表耐压强度试验 |  | 被测参数要求(含公差) |  | （1±0.2）MPa |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | GB/T 778.1-2018饮用冷水水表和热水水表 第1 部分：计量要求和技术要求 4.2.10 静压 JJG162-2019 水表检定规程 6.4额定工作条件 |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） 根据GB/T 778.1-2018《饮用冷水水表和热水水表 第1 部分：计量要求和技术要求》 4.2.10 静压 水表应能承受一下试验压力而不出现泄漏或破坏：a）最高允许压力的1.6倍，15min；b)最高允许压力的2倍，1min.和JJG162-2019《水表检定规程 》 6.4额定工作条件，e）水压0.03MPa以上，设定公司水表的耐压值为：（1±0.2）MPa。 1、测量参数公差范围：T=±0.2MPa；△允≤1/3Ｔ =±0.2×1/3=±0.067MPa ； 2、测量过程的最大允许误差：±0.067MPa 3、测量设备的量程：选择0-1.6MPa压力表。 4、测量设备的允差: 准确度等级1.6级，测量设备的最大允差为1.6×1.6%=±0.025MPa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称/编号 |  | 型号规格 |  | 主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度) |  | 校准/检定证书编号 | 校准/检定日期 |
|  | 压力表/HY74859 |  | 0-1.6MPa |  | 1.6级 |  | YT-H-2021-0105589 | 2021.6.18 |
| 计量验证记录 测量设备的测量范围0-1.6MPa，1.6级，满足计量要求的测量范围（1±0.2）MPa的要求。 测量设备示值误差小于测量过程最大允许误差。 验证结论：☑符合□有缺陷□不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期：2021年8月28日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： 该测量过程被测参数要求识别代表了“顾客”的要求，计量要求导出方法正确，测量设备的配备满足计量要求，测量设备经过校准，测量设备验证方法正确。 审核员签名： 企业代表签字： 审核日期：2021年8月28日 |  |  |  |  |  |  |  |  |