[image: image1.jpg]


   

      北京国标联合认证有限公司

      Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      

项目编号：0075-2018-2021
审核员现场监督审核记录(二)

企业名称：沈阳华威石油机械制造有限公司
审核员：   [image: image2.png]


                          审核日期： 2021年 7月14日 

	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？

是否有计量确认状态标识

使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？

测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？


	6.2.4标识

6.3.1测量设备

6.3.2环境

7.3.2溯源性
	抽查质量部 出厂编号为JZN06-6288的内螺纹锥度量规, 2021年5月12日检定合格，查编号为160的里氏硬度计，2020年7月9日检定合格；查生产部编号为11819141的压力表，2020年7月9日检定合格，查编号为11.09.28.5302的压力表，2020年7月9日检定合格。现场标识、台账信息和证书一致。企业测量设备环境条件满足要求。 
	质量部/生产部（车间） 
	 否

	2
	抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？


	7.1.计量确认


	抽查：《HWKD 112mm 120℃ /35MPa堵水桥塞密封试验》测量过程，按要求进行了识别，测量设备按期检定，验证满足要求。
查质量部 关键测量过程《HWKD 112MM 120℃ /35MPA堵水桥塞密封试验》，测量过程计量要求导出及验证方法正确，测量设备满足测量过程预期使用要求。 详见《计量要求导出及验证记录表》。
在生产车间发现正在使用压力表，出厂编号为6041204，检定周期为12个月，没有提供出计量确认间隔调整记录。不符合 GB/T 19022-2003标准中 7.1.2计量确认间隔条款的管理要求。
	质量部/

生产部（生产车间）
	次要不符合01

	3
	企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？
	7.2测量过程/8.2.4测量管理体系的监视


	企业没有新增关键测量过程。企业对关键测量过程编制了控制规范，对测量过程进行了有效性确认，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，按控制规范规定的频次进行监视。抽查原有关键测量过程《HWKD 112MM 120℃ /35MPA堵水桥塞密封试验》，按控制规范进行持续控制和监视。
详见《测量过程控制检查表》、附录B、附录C和附录D。
	质量部/

生产部
	否

	4
	是否对关键过程进行了测量不确定度评定？
	7.3测量不确定度
	抽查了《HWKD 112MM 120℃ /35MPA堵水桥塞密封试验》关键测量过程不确定度评定，评定方法正确。见附件A：《测量不确定度评定报告》。 
	质量部
	否

	5
	企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？
	6.4外部供方
	企业测量设备和辅助材料/消耗性材料的采购部门供销部，能按要求开展采购工作。
企业供销部负责建立合格供方名录。供销部负责对合格供方评价，质量部负责对合格服务方进行评价，查验相关资质满足要求。详见：《合格服务方名录》（编号：QR/CG-03）、合格供方评价表（编号：QR/CG-02）；
抽查沈阳计量测试院的评价记录。营业执照、实验室认可证书、计量检定机构授权证书资质（辽）法计（2016）001号，符合要求。
	质量部/ 供销部 
	否

	6
	就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。
	8.2.2顾客满意
	企业采用《顾客满意度调差表》的方式进行顾客满意度调查。供销部负责将顾客的意见和投诉反馈给相关部门。目前企业没有发生投诉现象，顾客满意度良好 。符合要求。
抽查质量部编号SR-GX-02-02 ，2021年6月3日(内部)顾客满意度汇总表，顾客满意率100%。达到企业标准目标。
抽查供销部编号JSR-GX-02-01，2021年3年24日 ,顾客满意率98%，达到企业标准目标。
	供销部/
质量部
	 否

	7
	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ 
	GB17167－2006
	企业能源主要消耗品种为电量和水。年消耗 48.16吨标煤,不是重点用能单位。 
	综合部
	 否

	8
	是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。
	4.3能源计量器具配备要求
	企业进出用能单位应配备3台表，实际配备3台件，配备率100%，满足要求。
	综合部 
	否

	9
	用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足GB17167标准4.3.8表4要求
	4.3.8用能单位的能源计量器具准确度等级要求


	查进出用能单位配备的测量设备：电能表 2.0级（2块）、水表2.0级，准确度等级满足要求 。
	综合部
	否

	10
	企业配备能源计量器具是否经过检定/校准？
	用能单位的能源计量器具的检定/校准
	企业能源计量器具使用的是电业局为企业配备2块电表（）三相四线DTZ178型智能电能表和DTZY71C-G型三相四线 费控 智能电能表）由电业局负责管理。水表由自来水公司负责管理。
	综合部
	否

	11
	企业是否对能源计量数据自动采集、平衡、分析、考核？
	5.4能源计量数据
	企业能源计量管理部门对能源计量数据采用远程终端采集方式。综合部对电量消耗情况进行平衡、分析。配备的测量设备的测量数据和上报报表测量数据一致性，证明企业能源测量数据来自测量设备。满足要求。
	综合部
	否


 2 / 2

