测量设备溯源抽查表

编号：0158-2020-2021

| 企业名称 | 咸阳天力商品混凝土有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备 编号 | 型号规格 | 测量设备 计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备 准确度等级 | 测量标准置 准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 生产部 | 电子汽车衡 | 001 | SCS-60 | Ⅲ级 | M1等级砝码 | 西安计量技术研究院 | 2021.7.22 | √ |
| 生产部 | 电子汽车衡 | 003 | SCS-120 | Ⅲ级 | M1等级砝码 | 西安计量技术研究院 | 2021.7.21 | √ |
| 生产部 | 混凝土配料称 | I站 | HZS-180 | X(1)等级 | M1等级砝码 | 西安计量技术研究院 | 2021.7.20 | √ |
| 生产部 | 混凝土配料称 | Ⅱ站 | HZS-180 | X(1)等级 | M1等级砝码 | 西安计量技术研究院 | 2021.7.20 | √ |
| 实验室 | 电液式压力试验机 | 12132 | DYE-300 | I级 | 0.3级标准测力仪 | 西安计量技术研究院 | 2021.05.13 | √ |
| 实验室 | 电子天平 | 139113 | BL-1000 | Ⅲ级 | F1等级砝码 | 西安计量技术研究院 | 2021.05、13 | √ |
| 实验室 | 电子天平 | YK201205210 | FA2004B | I级 | F1等级砝码 | 西安计量技术研究院 | 2021.05.13 | √ |
| 审核综合意見： 公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由行政部负责溯源。公司测量设备除自检外全部委托西安计量技术研究院等机构检定/校准，校准/检定证书由实验室保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期： 2021 年08 月 20 日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。