编号：01158-2020-2021

不符合项报告

| 企业名称： | 咸阳天力商品混凝土有限公司 | 不符合报告编号： | 01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核部门: 生产部 陪同人员:胡发真 |  |  |  |
| 不符合事实描述： 审核生产部发现，编号001的SCS-60型电子汽车衡（量程60t 2021年7月22日经西安计 量技术研究院检定）用于大宗物料检测，采用比对的方法实施监视，但不能提供对该检测过程的监 视记录。 不符合认证审核准则条款号：GB/T19022标准8.2.4要求 不符合程度：主要不符合____；次要不符合_√_____； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:2021.8.20 |  |  |  |
| 纠正措施: 生产部负责对该检测过程完善监视活动并形成监视记录。 企业部门代表签名: 审核员签名: |  |  |  |
| 纠正措施完成情况: 措施有效，同意关闭。 审核组代表签名: 日期:2021.8.20 |  |  |  |

可另附页