附3

测量过程有效性确认表

| 测量过程编号 |  | 202101 | 测量过程名称 | 木材含水率检测过程 | 测量过程 规范编号 |  | SDWYCL-GF-202101 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在部门 |  | 质量部 | 测量项目 | 木材含水率 | 控制程度 |  | 高度控制 |
| 测量过程要素概述： 测量设备：含水率测试仪 测量方法：按照 《含水率检测过程控制规范》。 环境条件：常温 测量软件；无 操作者技能：仪器操作人员，经培训合格，有两年以上经验。 其他影响量：无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 有效性确认记录: 1、查看型号规格为（0-50）%的含水率测试仪，其校准日期：2021年03月09日，溯源符合要求。 2、检测过程有效性进行确认 用比对法对测量过程进行有效性确认： （1）2021年6月13日，用（0-50）%的含水率测试仪对含水率进行3次测量，计算得平均值：1=10.156%。 （2）2021年7月16日，用（0-50）%的含水率测试仪对含水率进行3次测量，计算得平均值：2=10.148%。 测量过程的不确定度为U=0.48%，k=2 En=0.01 当E n=0.01<1时，此测量过程有效。 确认人员：方占科 日期：2021年7月 16日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 变更记录: |  |  |  |  |  |  |  |
| 日 期 | 变 更 内 容 |  |  |  |  | 批准人 |  |