测量设备溯源抽查表

编号：0060-2019-2021

| 企业名称 |  | 佛山市法恩洁具有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备 准确度等级 | 测量标准装置 准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 品质部 | 恒温龙头综合试验机 | SX20160116-AH | HPS-HW-AH/1 | 压力：Urel =0.1%（k=2） 温度：U=0.6℃（k=2） | 压力校准仪， 0.05级； 温湿度试验设备自动检定系统Aut，温度：U=0.2℃（k=2）湿度：U=1.1%（k=2）。 | 世通仪器检测有限公司 | 2020.08.13 | √ |
| 生产部 | 钢直尺 | 2188575 | 1000mm | U=0.05mm（k=2） | 塞尺，MPE：±（5～16）μm； 读数显微镜，MPE：10μm； 标准金属线纹尺，三等 | 广州计量检测技术研究院 | 2020.08.25 | √ |
| 品质部 | 压力表 | 58882 | Y-100（0~1.6）MPa | 1.6级 | 活塞式压力计，0.06级 | 佛山市质量计量监督检测中心 | 2021.04.26 | √ |
| 品质部 | 光泽度计 | 310663 | HP-300 | 2级 | 塞尺，U=2μm（k=2）； 平面平晶，U=0.010μm（k=2）； 光泽度板，U=1.8光泽单位（k=2） | 世通仪器检测有限公司 | 2020.08.18 | √ |
| 审核综合意見： 公司已制定《计量确认程序》、《测量设备外部供方控制程序》、《测量设备溯源管理程序》和《监视和测量设备管理程序》，对计量确认和测量设备的溯源管理、外部供方管理进行规定。公司的测量设备统一由品控部送外校准/检定，校准/检定机构按《计量外部供方管理程序》选择并评价，校准/检定证书统一由品控部保存。 根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2021年7月28日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。