编号：0755-2021

测量过程控制检查表

| 测量过程 (参数)名称 |  | 产品硬度测量过程 |  |  |  | 企业部门 |  |  | 品管部 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数 要求 |  | 参数M |  | 91HA |  | 测量过程计量要求 |  |  | 最大允许误差 | / |  |
|  |  | 公差T |  | ±2HA |  |  |  |  | 允许不确定度 | 0.7 HA（k=2） |  |
|  |  | 其他要求 |  | / |  |  |  |  | 其他要求 | / |  |
| 测量过程要素控制状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程要素 |  |  | 计量特性 |  |  |  |  |  |  | 是否满足 计量要求 |  |
| 测量设备名称 |  |  | 测量范围 |  | 校准不确定度 |  | 示值误差 | 其他计量特性 |  | 是 |  |
| A型邵氏硬度计 |  |  | （1－100）HA |  | / |  | +0.8HA | / |  |  |  |
| 测量过程控制规范编号 |  |  | DIN 53505 |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 测量方法编号 |  |  | DIN 53505 |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 环境条件 |  |  | 温度：205℃ |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 操作人员姓名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 测量不确定度评定方法 |  |  | 见不确定度评定报告 |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 有效性确认方法 |  |  | 实际不确定度小于等于允许不确定度，过程有效 |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 测量过程监视方法、 监视记录 |  |  | 每月用标准样品进行重复性测量，并绘制控制图。 |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 控制图绘制(如果有) |  |  | 已绘制，符合要求 |  |  |  |  |  |  |  | / |
| 综合评价 | 审核记录： 查计量要求导出满足顾客、组织和法律法规要求；测量方法已受控、环境条件满足要求、操作人员黄炫锋已进行培训合格后上岗；测量不确定度评定方法采用A、B类合成然后扩展，符合要求；测量过程监视每月用标准样品进行重复性测量，并绘制控制图。根据控制图记录，该测量过程的控制处于受控状态，并保持有效。 审核结论： □符合 □有缺陷 □不符合（注：在选项上打√，只选一项。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核日期：2021.7.22         审核员：                部门代表：

编号：0755-2021

测量过程控制检查表

| 测量过程 (参数)名称 |  | 成品粘度检测过程 |  |  |  | 企业部门 |  |  | 品管部 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数 要求 |  | 参数M |  | （15000±18000）mPa﹒s |  | 测量过程计量要求 |  |  | 最大允许误差 | / |  |
|  |  | 公差T |  | ±1500mPa﹒s |  |  |  |  | 允许不确定度 | 500mPa﹒s（k=2） |  |
|  |  | 其他要求 |  | / |  |  |  |  | 其他要求 | / |  |
| 测量过程要素控制状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程要素 |  |  | 计量特性 |  |  |  |  |  |  | 是否满足 计量要求 |  |
| 测量设备名称 |  |  | 测量范围 |  | 校准不确定度 |  | 示值误差 | 其他计量特性 |  | 是 |  |
| 数字式粘度计 |  |  | （1－20000）mPa﹒s |  | 4%（k=2） |  | / | / |  |  |  |
| 测量过程控制规范编号 |  |  | 检验标准 |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 测量方法编号 |  |  | 检验标准 |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 环境条件 |  |  | 温度：（15~25）℃，相对湿度：45%~75% |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 操作人员姓名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 测量不确定度评定方法 |  |  | 见不确定度评定报告 |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 有效性确认方法 |  |  | 实际不确定度小于等于允许不确定度，过程有效 |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 测量过程监视方法、 监视记录 |  |  | 每月用标准样品进行重复性测量，并绘制控制图。 |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 控制图绘制(如果有) |  |  | 已绘制，符合要求 |  |  |  |  |  |  |  | / |
| 综合评价 | 审核记录： 查计量要求导出满足顾客、组织和法律法规要求；测量方法已受控、环境条件满足要求、操作人员黄炫锋已进行培训合格后上岗；测量不确定度评定方法采用A、B类合成然后扩展，符合要求；测量过程监视每月用标准样品进行重复性测量，并绘制控制图。根据控制图记录，该测量过程的控制处于受控状态，并保持有效。 审核结论： □符合 □有缺陷 □不符合（注：在选项上打√，只选一项。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核日期：2021.7.22         审核员：                部门代表：