测量过程控制检查表

| 测量过程 (参数)名称 |  | 2级水表出厂示值误差检验过程 |  |  |  | 企业部门 |  | 品质部 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数 要求 |  | 参数M |  | 示值误差 |  | 导出计量要求 |  | 最大允许误差 |  | / |  |
|  |  | 公差T |  | ±2% |  |  |  | 允许不确定度 |  | 0.7%，k=2 |  |
|  |  | 其他要求 |  | / |  |  |  | 其他要求 |  | / |  |
| 测量过程要素控制状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程要素 |  |  | 计量特性 |  |  |  |  |  |  |  | 是否满足 计量要求 |
| 测量设备名称 |  |  | 测量范围 |  | 测量不确定度 |  | 测量误差 |  | 其他特性 |  | 满足 |
| 全自动水表检验装置 |  |  | DN15-25 |  | / |  | 0.2级 |  | / |  |  |
| 水表检验装置 |  |  | (15~25)mm |  | / |  | 0.2级 |  | / |  |  |
| 测量过程控制规范编号 |  |  | JJG162-2019《冷水水表检定规程》 |  |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量方法编号 |  |  | JJG162-2019《冷水水表检定规程》 |  |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 环境条件 |  |  | 常温常湿 |  |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 操作人员姓名 |  |  | 何春叶 |  |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量不确定度评定方法 |  |  | 按JJF1059.1-2012进行评定，评定流程符合标准要求，见附件 |  |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 有效性确认方法 |  |  | 通过评定过程不确定度，小于等于允许不确定度，过程有效，见附件 |  |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量过程监视方法、 监视记录 |  |  | 每月采用人员比对开展监视，要求结果｜Z｜≤1，已开展比对测试具体见附件 |  |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 控制图绘制(如果有) |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  | / |
| 综合评价 | 审核记录： 查计量要求导出满足顾客、组织和法律法规要求；测量方法已受控、环境条件满足要求、操作人员已进行培训合格后上岗；测量不确定度评定方法采用A、B类合成然后扩展，符合要求；测量过程监视采用每月采用人员比对开展监视，要求结果｜Z｜≤1。根据比对测试结果，过程受控，并保持有效。 审核结论：符合 □有缺陷 □不符合（注：在选项上打√，只选一项。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核日期：    2021年7 月 26日   审核员：                  企业部门代表：