编号：0131-2018-2021

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 物料进出厂汽车衡测量过程 |  | 被测参数要求(含公差) |  | （50～60）t ±60kg |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | 物料进出厂汽车衡测量过程控制规范 |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） 测量设备：电子汽车衡 测量要求：△允=±（60/3）kg=±20kg 测量范围要求：（50～60）t |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备 名称/编号 |  | 型号规格 |  | 主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度) |  | 校准/检定证书编号 | 校准/检定日期 |
|  | 电子汽车衡B451406561 |  | 0～80t SCS12CS-80PS |  | Ⅲ级 (在50～60t范围误差±20kg) |  | 820022045-001 | 2020.12.06. |
| 计量验证记录 配备测得设备： 1、准确度等级：△允=±（60/3）kg=±20kg，在（50～60）t范围内，设备最大误差±20kg 测量设备TMPE≤△允=±（60/3）=±20kg，满足要求。 2、量程：0～80t，技术要求（50～60）t，满足要求。 验证结论：□√符合□有缺陷□不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期： 2020年12月 18 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； - 计量要求导出方法正确； - 测量设备的配备满足计量要求； - 测量设备已经检定/校准； - 测量设备验证正确。 审核员签名： 企业代表签字： 审核日期：2021年7月23日 |  |  |  |  |  |  |  |  |