项目编号：0131-2018-2021

审核员现场监督审核记录(二)

企业名称：扬州石化有限责任公司

审核员：                                 审核日期： 2021年 07 月23 日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 抽查生产运行部、分析检测中心： 编号为92-10-003的精密压力表，2020.11.9.检定合格； 编号为40660779的电子天平，2021.3.20..检定合格； 编号为1711601(1#)的加油机，2021.6.1.检定合格； 抽查储运中心： 编号为3033875/13189363的质量流量计，2020.10.12.检定合格； 编号为30495的玻璃水银温度计，2021.5.25.检定合格。 现场测量设备的计量确认标识、台账信息和证书一致。 抽查分析检测中心 ，现场配备温湿度计，记录规范，在有效期内使用，环境条件满足要求。 | 生产运行部（能源）储运中心、水务中心、分析检测中心、化纤分厂 | 否 |
| 2 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 企业制定了《外部供方控制程序》（2020年版），内容包括供方范围和供方评价，查看企业的《合格供方名单》 和《外部供方评价表》，合格供方包括：江都区计量测试技术研究所、江苏省计量科学研究院等5个单位，对合格供方进行了评价，包括合格供方的资质信息、业务范围等，并保存评价记录。 | 生产运行部（能源）储运中心、水务中心、化纤分厂 | 否 |
| 3 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 抽查生产运行部： 查《测量过程级控制一览表》，抽查《聚丙烯定量包装测量过程》和《物料进出厂汽车衡测量过程》2个测量过程，测量过程按要求已识别，配备的测量设备经过确认，查《聚丙烯定量包装测量过程》，配备的电子秤，2021.3.17.检定合格并按期核查，查《物料进出厂汽车衡测量过程》，配备的测量设备电子汽车衡，2020.12.6.检定合格，验证满足要求，《物料进出厂汽车衡测量过程》是新增加的关键测量过程，计量要求导出及验证方法正确，测量设备满足测量过程预期使用要求。验证不符合测量设备按《不合格管理控制程序》要求管理，详见附件：《计量要求导出及验证记录表》 | 生产运行部（能源）储运中心、水务中心、化纤分厂 | 否 |
| 4 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 7.2测量过程 | 企业新增《物料进出厂汽车衡测量过程》关键测量过程，已编制控制规范，对测量过程进行了有效性确认，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，已按控制规范规定的10天一次的频次进行监视。抽查关键测量过程《物料进出厂汽车衡测量过程》，做到持续控制和监视，详见《测量过程控制检查表》及附件。 | 生产运行部（能源）储运中心、水务中心、化纤分厂 | 否 |
| 5 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 抽查了关键测量过程《物料进出厂汽车衡测量过程》，不确定度评定方法正确，见附件《物料进出厂汽车衡测量过程》不确定度评定。 | 生产运行部（能源）储运中心、水务中心、化纤分厂 | 否 |
| 6 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 企业制定了《顾客满意控制程序》，顾客满意度工作由生产运行部负责。 查：生产运行部2020年12月《顾客满意度调查分析》报告，分内部调查和外部调查，内部调查对化纤分厂等6个单位进行了调查，查看《内部顾客满意度调查表》，综合满意度97%；外部调查涉及到码头产品和车装产品的12个客户，查看《外部顾客满意度调查表》，综合满意度为99.8%，在报告中还提出了下一步的改进意见。 本次审核周期内顾客没有投诉。 符合标准要求。 | 生产运行部（能源）储运中心、水务中心、化纤分厂 | 否 |