编号：0078-2019-2021

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 管材断裂伸长率测试过程 |  | 被测参数要求(含公差) |  | ≥350% |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | GB/T 13663.2-2018《给水用聚乙烯（PE）管材》 |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法 GB/T 13663.2-2018规定：管材断裂伸长率为≥350%，即精确至1%。 导出测量设备的最小分度值为1%/10=0.1% 测量范围：试棒的长度拉伸前为150(50)mm,拉伸后为≥100+(50*350%-50*1000%)=(275-600)mm,而电子万能试验机的拉伸最大位移为999.9mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准 过程 | 测量设备名称 /编号 |  | 型号规格 |  | 主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度) |  | 校准/检定证书编号 | 校准/检定日期 |
|  | 电子万能试验机 0917 |  | WDW-10 |  | ±1.0% Urel=0.45% k=2 |  | HK2104010531 | 2021.4.1 |
| 计量验证记录 电子万能试验机的位移长度测量范围0-999.9mm，满足计量要求的测量范围(275-600)mm的要求。 电子万能试验机拉断伸长经过内置位移传感器，可获取的测量值伸长率精确度为0.1%，满足参数为单侧检验指标≥350%，数字精确度1%的要求。 验证结论：√符合 □有缺陷 □不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期：2021 年04 月06 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； - 计量要求导出方法正确； - 测量设备的配备满足计量要求； - 测量设备已检定/校准； - 测量设备验证正确。 审核员签名： 企业代表签字： 审核日期：2021年 07 月25 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |