编号：0208-2020-2021

测量过程控制检查表

| 测量过程 (参数)名称 |  | 锌精矿中锌含量分析 |  |  |  | 企业部门 |  |  | 检化部 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数 要求 |  | 参数M |  | Zn（%）：50-60% |  | 测量过程计量要求 |  |  | 最大允许误差 | 国标要求：电子天平±0.1mg；滴定管A级 ±0.050mL |
|  |  | 公差T |  | 0.60% |  |  |  |  | 允许不确定度 | / |
|  |  | 其他要求 |  | / |  |  |  |  | 其他要求 | / |
| 测量过程要素控制状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程要素 |  |  | 计量特性 |  |  |  |  |  |  | 是否满足 计量要求 |
| 测量设备名称 |  |  | 测量范围 |  | 校准不确定度 |  | 测量误差 | 其他特性 |  | 满足 |
| 1.电子天平 |  |  | 0-220 g |  | I等级 ±0.1mg |  | ±0.1mg | / |  |  |
| 2.滴定管 |  |  | 0-50 mL |  | A级 ±0.050mL |  | ±0.050mL | / |  |  |
| 测量过程控制规范编号 |  |  | QX/C/JH0005-2020 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量方法编号 |  |  | GB/T 8151.1-2012《锌精矿化学分析方法 锌量的测定》 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 环境条件 |  |  | 滴定室、天平室温度控制在（18～28）℃，相对湿度控制在（35～65）%RH。 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 操作人员姓名 |  |  | 万小伶、罗雯、高小伟 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量不确定度评定方法 |  |  | （另附） |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 有效性确认方法 |  |  | （另附） |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量过程监视方法、 监视记录 |  |  | （另附） |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 控制图绘制(如果有) |  |  | （另附） |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 综合评价 | - 测量过程控制规范编制满足要求; 2. 测量过程要素(测量设备、测量方法、环境条件、人员操作技能)均受控; 3. 测量过程不确定度评定方法正确; 4．测量过程有效性确认方法正确，满足要求; 5.测量过程监视在控制限内，测量过程控制图绘制方法正确. 审核结论： 符合 □有缺陷 □不符合（注：在选项上打√，只选一项。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核日期：2021年8月4日     审核员：      企业部门代表：