编号：0091-2019-2021

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | ADC12铝锭的硅含量检测 |  | 被测参数要求(含公差) |  |  | （9.6～12）% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法 ： 1. ADC12铝锭原材料要求硅的含量为（9.6～12）%。 2.测量过程的最大允许误差：△允 =T×（1/3-1/10）=1.2×1/3=±0.4 %（取1/3）； 测量设备： 选择检出限≤0.01% ，最大允许误差±0.40%。直读光谱仪. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称 |  | 型号规格 |  | 设备特性 允许误差 | 检定证书编号 |  | 校准日期 |
|  | M5000直读光谱仪 |  | 0A12N1480137 |  | ±0.4 % | Z20219-F211892 |  | 2021.6.22 |
| 计量验证记录 1、测量过程的计量要求 ADC12铝锭硅的含量为（9.6～12）%,导出铝锭硅的含量检测过程的最大允许误差±0.4 % 2、测量设备的计量特性 M5000直读光谱仪,2021年6月22日，校准证书：Z20219-F211892，硅的检出限≤0.02% ，最大允许误差±0.4 %。 将测量过程的计量要求与测量设备的计量特性相比较，满足测量过程的计量要求。 验证结论： █符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期：2021 年7 月30 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： 该测量过程被测参数要求识别代表了“顾客”的要求，计量要求导出方法正确，测量设备的配备满足计量要求，测量设备经过校准，测量设备验证方法正确。 审核员签字： 企业代表签字： 审核日期：2021 年7 月30 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |