受理编号：0800-2021

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 原料卤化丁基橡胶试样称重过程 |  |  | 被测参数要求(含公差) |  | 10g,精确至0.002g |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  |  | STPQS0402《卤化丁基橡胶质量标准》 |  |  |  |
| 计量要求导出方法 STPQS0402规定： 原料卤化丁基橡胶试样称重10g,精确至0.002g,即为计量要求。 导出配备的电子天平分度值必须为0.001g或者更高。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称/编号 |  | 型号规格 | 主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度) |  | 校准/检定证书编号 |  | 校准/检定日期 |
|  | 电子天平 27990788 |  | BSA124S-CW | 分度值为0.0001g，Ⅰ级 0<m≤50g,± 0.5mg |  | 19966732 |  | 2021.3.23 |
| 计量验证记录 测量设备的分度值为0.0001g，满足精确至0.002g的要求。 测量设备的测量范围（0-120）g,满足日常试样称重范围10g-50g的要求。 验证结论： √符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期：2021 年 03 月25 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； - 计量要求导出方法正确； - 测量设备的配备满足计量要求； - 测量设备已检定/校准； - 测量设备验证正确。 审核员签名： 企业代表签字： 审核日期：2021 年08 月01 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |