受理编号：0800-2021

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | ETFE冷冻干燥卤化橡胶塞 pH变化值测量过程 |  |  | 被测参数要求(含公差) |  | pH变化值≤0.5pH |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  |  | STPQS0212-5.1《ETFE冷冻干燥卤化橡胶塞质量标准》 |  |  |  |
| 计量要求导出方法 STPQS0212-5.1规定：供试液和空白液的pH值之差≤0.5Ph, 供试液和空白液的检测范围为（4.00-6.86）pH 导出测量设备的最大允差△允≤ T/3=0.5/3=0.17pH 酸度计的量程为（0.00-14.00） pH，已覆盖了供试液和空白液的检测范围为（4.00-6.86）pH |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称/编号 |  | 型号规格 | 主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度) |  | 校准/检定证书编号 |  | 校准/检定 日期 |
|  | 酸度计 B829140398 |  | FE28 | 0.01级 ±0.03pH |  | 19966745 |  | 2021.3.23 |
| 计量验证记录 测量设备的最大允差±0.03pH，满足导出的计量要求的0.17pH的要求； 测量设备的量程为（0.00-14.00）pH，满足计量要求供试液和空白液的检测范围（4.00-6.86）pH的要求。 验证结论： √符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期：2021 年 03 月25 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； - 计量要求导出方法正确； - 测量设备的配备满足计量要求； - 测量设备已检定/校准； - 测量设备验证正确。 审核员签名： 企业代表签字： 审核日期：2021 年08 月01 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |