编号：0093-2018-2021

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 给水管材壁厚检测过程 |  | 被测参数要求(含公差) | (8.1~46.3)mm+（1.0~4.8）mm |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | GB/T 13663.2-2018 |  |  |  |
| 计量要求导出方法 1. 管材壁厚检验时控制在(8.1~46.3)mm +(1.0~4.8）mm，取最小公差T=1.0mm 2. 测量设备最大允许误差：△允≤T×1/3=0.33mm ； 3. 测量不确定度推导: U=△允×1/3=0.33×1/3=0.11mm ； 4. 测量范围推导：(8.1~46.3)mm，两边延伸测量范围：(0~100)mm。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称 /编号 |  | 型号规格 | 主要计量特性 (最大允差或示值误差 最大值/准确度等级/ 测量不确定度) |  | 校准/检定证书编号 | 校准/检定 日期 |
|  | 游标卡尺 YF-YBKC-1 |  | (0-200)mm | (0~200)mm 当（0-70）mm时±0.02mm U=0. 02mm(k=2) |  | JX-2021-L-07513A | 2021.7.2 |
| 计量验证记录 - 测量设备测量范围(0-200)mm，满足计量要求：(0~100)mm； 2、测量设备最大允许误差：(0~200)mm当（0-70）mm时±0.02mm，满足测量过程允许误差0.33mm； 3、测量设备扩展不确定度 U=0. 02mm (k=2)，满足测量过程U=0.11mm。 验证结论：√符合 □有缺陷 □不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期：2021 年07 月10 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； - 计量要求导出方法正确； - 测量设备的配备满足计量要求； - 测量设备已检定/校准； - 测量设备验证正确。 审核员签名： 企业代表签字： 审核日期：2021 年09 月17 日 |  |  |  |  |  |  |  |