编号：0820-2021

测量设备溯源抽查表

| 企业名称 | 滁州松久电器电泵有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备 计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 质量部 | 带表游标卡尺 | SGZJC000006 | (0～200)mm/0.02mm | U=0.02mm (k=2) | 卡尺量块2级 数显千分尺±2µm | 江苏世通仪器检测服务有限公司 | 校准2021.05.06. | √ |
| 质量部 | 外径千分尺 | SGZJC000012 | (125～150)mm/0.01mm | U=1.2µm (k=2) | 千分尺量块2级 大量块3等 | 江苏世通仪器检测服务有限公司 | 校准2021.05.06. | √ |
| 质量部 | 直流低电阻测试仪 | SGZJC000033 | ET2511 | Urel=0.25% (k=2) | 交直流电阻器Urel=(0.2～6.0)% 高阻箱Urel=(0.07～1.3)% | 江苏世通仪器检测服务有限公司 | 校准2021.05.06. | √ |
| 生产车间 | 压力表 | 96702 | (0～2.5)MPa | 1.6级 | 数字压力计 0.05级 | 深圳市计量质量检测研究所 | 检定2021.11.05. | √ |
| 生产车间 | 测振仪 | 01296144 | AS63A | Urel=2.4% (k=2) | 振动测量仪Urel=3.0% | 江苏世通仪器检测服务有限公司 | 校准2021.05.06. | √ |
| 生产车间 | 扭力扳手 | SGZJC000024 | (20～100)N﹒m | Urel=1% (k=2) | 扭力测试仪 Urel=0.4% | 江苏世通仪器检测服务有限公司 | 校准2021.05.06. | √ |
| 质量部 | 内径百分表 | SGZJC000018 | (50～160)mm | U=1.5µm (k=2) | 光栅式指示表检定仪U=0.4µm 光面环规U=0.5µm | 江苏世通仪器检测服务有限公司 | 校准2021.05.06. | √ |
| 审核综合意見： 公司已制定《计量确认间隔管理控制程序》、《外部供方管理控制程序》，《量值溯源管理控制程序》，测量设备由质量部负责溯源。公司测量设备委托江苏世通仪器检测服务有限公司和深圳市计量质量检测研究所第三方机构检定/校准，校准/检定证书由质量部保存。校准证书中标准器的计量特性均未给出。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2021年 8月 9日~ 2021月 8月 10日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：“测量设备计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。