[image: image1.png]


   

      北京国标联合认证有限公司

      Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      

项目编号：0001-2017-2021
审核员现场监督审核记录(二)

企业名称：中国石化集团南京化学工业有限公司

审核员：  王渐                            审核日期：2021年8月12日—8月13日

	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？

是否有计量确认状态标识

使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？

测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？
	6.2.4标识

6.3.1测量设备

6.3.2环境

7.3.2溯源性
	查橡胶化学品部TMQ，编号：201FW14036，型号TCS-100定量包装电子称，2021年2月3日经南京市计量监督检测院检定，陈玮确认，计量确认标识规范。使用频率较高。
查动力部乙管粗江水流量，编号：D4000E18000 ,型号：E+H电磁流量计 D1200 PROMAG50，2021年6月17日经南京市计量监督检测院校准，季仲飞确认，计量确认标识规范。连续使用。
	橡胶化学品部/动力部
	否

	2
	抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？
	7.1.计量确认
	查橡胶化学品部TMQ，编号：201FW14036，型号TCS-100定量包装电子称，2021年2月3日经南京市计量监督检测院检定，最大允许误差为-0.1e(e=50g)=-5g，满足25kg定量包装国家规定和企业测量过程控制规范要求。
查动力部乙管粗江水测量过程，编号：CG244304，型号：E+H电磁流量计 D1200 PROMAG50，2021年6月17日经南京市计量监督检测院校准，校准结果的不确定度：1.6%，满足计量要求。
	橡胶化学品部/动力部
	否

	3
	企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？
	7.2测量过程
8.2.4测量管理体系的监视
	查橡胶化学品部TMQ测量过程：现场抽样：包装袋10袋，2.2kg,每袋重0.22kg;现场抽样TMQ定量包装袋10袋：重量分别为（kg）：25.25、25.23、25.24、25.24、25.24、25.23、25.26、25.25、25.24、25.23，正偏差20g，满足小于250g要求。
查乙管粗江水流量控制一览表，测量编号：CG244304，监视方法：现场，监视设备：流量计，监视频次：连续。监视方法不明确，经与企业沟通后，立即安排修改为采用能源日报平衡或便携式测量设备定期进行监视。
	橡胶化学品部/动力部
	否

	4
	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？
	GB17167－2006
	企业能源主要消耗品种为：电、蒸汽、煤炭、天然气、水等，2020年消耗155.3万吨标煤,是重点用能单位
	生产技术部
	否

	5
	是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。
	4.3能源计量器具配备要求
	企业编制了《能源计量器具台账》，进出用能单位应配备24台件，实际配备24台件，配备率满足要求。

进出次级用能单位应配备562台件，实际配备562台件，配备率满足要求。进出重点耗能设备应配备127台件，实际配备127台件，配备率满足要求。
	信息化与计量中心
	否

	6
	用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足GB17167标准4.3.8表4要求
	4.3.8用能单位的能源计量器具准确度等级要求
	查进出用能单位配备的测量设备10台件，准确度等级满足要求。进出次级用能单位配备的测量设备72台件，准确度等级满足要求。

进出重点耗能设备配备的测量设备25台件，准确度等级满足要求。
	信息化与计量中心
	否

	7
	企业配备能源计量器具是否经过检定/校准？
	用能单位的能源计量器具的检定/校准
	抽查企业进出用能单位配备计量器具：动力部乙管粗江水测量E+H电磁流量计，位号：FT3442仪表编号：D4000E18000 ，2021年6月17日经南京市计量监督检测院校准，季仲飞确认，计量确认标识规范。连续使用。
	信息化与计量中心
	否

	8
	企业是否对能源计量数据自动采集、平衡、分析、考核？
	5.4能源计量数据
	抽查南化公司付福东中压蒸汽（FT110）,计量数据实时采集，数据报表按月进行分析。仪表测量数据与上报报表测量数据一致。 
	生产技术部
信息化与计量中心
	否


 2 / 2

