编号：0124-2018-2021

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 护管表面硬度测量 |  | 被测参数要求(含公差) |  |  | 33-38HRC |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | 《CJ24-400D 二十四臂井径仪》CJ24-2护管 |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法 - 测量参数范围：30-40HRC；T=±5HRC，测量参数最大允许误差:△=±5HRC/3=±1.7HRC - 计量器具的选择; - 根据，被测参数范围33-38HRC，测量参数最大允许误差:±1.7HRC - 选择HRS-150L型数显洛氏硬度度， 硬度计测量范围为20-70HRC，测量设备的最大允许误差：1.5HRC。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称/编号 |  | 型号规格 |  | 主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度) | 校准/检定证书编号 |  | 校准/检定日期 |
|  | 数显洛氏硬度计 672 |  | HRS-150L |  | ±1.5 HRC | JD210900552 |  | 2021.3.30 |
| 计量验证记录 该数显洛氏硬度计经2021.3.30检定，示值误差为-0.5 HRC， 测量设备检定的示值误差小于导出的测量设备的最大允许误差，满足要求。 验证结论：☑符合□有缺陷□不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期：2021年8月10日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： 该测量过程被测参数要求识别代表了“顾客”的要求，计量要求导出方法正确，测量设备的配备满足计量要求，测量设备经过校准，测量设备验证方法正确。 审核员签名： 企业代表签字： 审核日期：2021 年8月10日 |  |  |  |  |  |  |  |  |