编号：0032-2019-2021

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 副箱主轴齿轮压板表面硬度检测 |  | 被测参数要求(含公差) |  | （60±5）HRC |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法： - 根据产品图：12JSD160T-1707108 副箱主轴齿轮压板表面硬度大于HR15N88，技术人员根据产品的材料成份及性能要求，将硬度要求转化控制在（55～65）HRC。 - 1、测量参数范围：(55～65)HRC； T=±5HRC 测量参数最大允许误差：△=±5HRC/3=±1.7HRC - 2、计量器具的选择: BSYDJ-003型数显洛氏硬度计 - 测量范围：被测参数范围(50～65)HRC，数显洛氏硬度计测量范围为20-70HRC。 - 测量设备的最大允许误差：±1.5HRC，满足该参数的测量要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称/编号 |  | 型号规格 |  | 主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度) |  | 校准/检定证书编号 | 校准/检定日期 |
|  | 数显洛氏硬度计 0398 |  | 200HRS-150 |  | ±1.5HRC |  | KSZS213682D006 | 2021.05.15 |
| 计量验证记录 - 编号：0398 数显洛氏硬度计经2021.05.15校准，示值误差为-0.6HRC - 测量设备的测量范围:20-70HRC，满足计量要求的测量范围(50～65)HRC的要求。 - 测量设备校准的示值误差小于导出的测量设备的最大允许误差，测量过程满足要求。 验证结论：☑符合□有缺陷□不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期：2021 年8月14日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： 该测量过程被测参数要求识别代表了“顾客”的要求，计量要求导出方法正确，测量设备的配备满足计量要求，测量设备经过校准，测量设备验证方法正确。 审核员签名： 企业代表签字： 审核日期：2021 年8月14日 |  |  |  |  |  |  |  |  |