受理编号：0190-2019

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 磁钢外径检测测量过程 |  |  | 被测参数要求(含公差) |  | Ф5.78±0.05mm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件： |  |  |  |  | GB/T 9397-1996《直接辐射式电动扬声器通用规范》 |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） - 测量参数公差范围：Ｔ=0.10mm 测量设备的最大允许误差△允≤Ｔ=0.10mm×1/3=±0.0167mm 2.测量设备校准不确定度推导： =0.0167mm×1/3=0.005mm 3. 被测参数测量范围：Ф5.78±0.05mm，5.78*3/2=8.67mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量 校准 过程 | 测量设备 名称 |  | 型号规格 | 设备特性 (示值误差、不确定度) |  | 校准证书 编号 |  | 检定日期 |
|  | 千分尺 |  | （0-25）mm | ±0.004mm U=0.0014mm(k=2) |  | CD1912069592-007 |  | 2019年3月26日 |
| 计量验证记录 测量设备测量范围（0-25）mm，满足导出计量要求测量范围8.67mm的计量要求； 测量设备最大允许误差±0.004mm，满足导出计量要求最大允许误差±0.0167mm的计量要求； 测量设备校准测量结果扩展不确定度U=0.0014mm(k=2)，满足导出计量要求扩展不确定度 U95允=0.005mm（k=2）的要求。 验证结论：符合有缺陷不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： 该测量过程被测参数要求识别代表了“顾客”的要求，计量要求导出方法正确，测量设备的配备满足计量要求，测量设备经过校准，测量设备验证方法正确。 审核员签字： 企业代表签字： 审核日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |