编号：0190-2019

| 企业 名称 | 宁波凯普电子有限公司 |  |  |  |  | 审核员 | 黄堪飞 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备 准确度等级 /最大允许误差/测量不确定度 | 测量标准置 准确度等级 | 检定/校准 机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 设备部 | 压力表 | 15-05-1318 | (0-1.6) MPa | 1.6级 | 0.25级 | 宁波市计量测试研究院 | 2019-7-12 | √ |
| 设备部 | 数显温控仪 | 12051525（WKY01003） | 309 | U=1℃（k=2） | 0.02级 | 格恩计量检测（浙江）有限公司 | 2019-03-26 | √ |
| 设备部 | 带表卡尺 | 43405 | （0-150）mm | U=0.02mm（k=2） | 5等 | 格恩计量检测（浙江）有限公司 | 2019-03-26 | √ |
| 设备部 | 电子天平 | 12103(FW01030) | CPPT-A +100 | U=3mg（k=2） | F1等级 | 格恩计量检测（浙江）有限公司 | 2019-03-26 | √ |
| 设备部 | 电光分析天平 | 020440 | TG328A(S) | U=0.4mg（k=2） | E2等级 | 格恩计量检测（浙江）有限公司 | 2019-03-26 | √ |
| 设备部 | 数显推拉力计 | TL01007 | SH-2 | U=0.5 % （k=2） | F2等级 | 格恩计量检测（浙江）有限公司 | 2019-03-26 | √ |
| 设备部 | 外径千分尺 | LS02002 | (0-25)mm | U=1.4μm（k=2） | 4等 | 格恩计量检测（浙江）有限公司 | 2019-03-26 | √ |
| 审核综合意見： （查该公司《测量设备台账》，测量设备送宁波市计量测试研究院、格恩计量检测（浙江）有限公司检定、校准，抽7台测量设备，经查其检定、校准证书 ，填写规范，符合要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2019 年11 月16日~11 月17 日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

测量设备溯源抽查表