测量设备溯源抽查表

编号：0159-2020-2021

| 企业名称 | 南京惠然测控技术有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备 名称 | 测量设备 编号 | 型号规格 | 测量设备 计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准 机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 质检部 | 静态质量法水流量标准装置 | 20151223 | LZBY300/ ((0.1~600) t/h | 0.05级 | 金属量器 标准装置 二等 | 江苏省计量科学研究院 | 2019.6.14 有效期三年 | √ |
| 质检部 | 标准表法 水流量标准 装置 | 20151223 | LZBY300/ (0.1~1900) m3/h | 0.2级 | 金属量器 标准装置 二等 | 江苏省计量科学研究院 | 2021.6.23 | √ |
| 质检部 | 游标卡尺 | J150560251 | (0-150)mm | ±0.02mm | 量块5等 | 江苏省计量科学研究院 | 2021.6.15 | √ |
| 质检部 | 砝码 | 01-40 | 10mg~500g | M1等级 | 砝码标准装置 E2、F1、F2等级 | 江苏省计量科学研究院 | 2021.6.21 | √ |
| 质检部 | 交直流耐压测试仪 | 16A031760 | JK7120 | 5级 | 耐压测试仪校验装置0.5级 | 江苏省计量科学研究院 | 2021.6.17 | √ |
| 质检部 | 耐震电接点压力表 | 032004183 | （0~6）MPa | 1.6级 | 压力校验仪 0.05级 | 江苏省计量科学研究院 | 2021.6.16 | √ |
| 生产部 | 钢卷尺 | 08# | 5m | ±（0.3+0.02L）mm | 标准钢卷尺 ±（0.03+0.03L）mm | 江苏省计量科学研究院 | 2021.6.16 | √ |
| 审核综合意見： 公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由质检部负责溯源。公司测量设备全部委托中国计量科学研究院、江苏省计量科学研究院机构检定/校准，校准/检定证书由质检部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2021 年08 月16 日~08 月16 日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。