测量设备溯源抽查表

编号：0155-2020-2021

| 企业名称 | 牡丹江长城石油机械有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备 编号 | 型号规格 | 测量设备 计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 生产车间 | 游标卡尺 | 7694 | （0-300）mm | ±0.04mm | 量块5等 12块 | 沈阳计量测试院 | 2021.7.1 | √ |
| 生产车间 | 外径千分尺 | 14587 | (0-25)mm | ±4μm | 量块5等20块 5.12-100mm | 沈阳计量测试院 | 2021.7.1 | √ |
| 生产车间 | 外径千分尺 | 3961 | (75-100)mm | ±4μm | 量块5等20块 5.12-100mm | 沈阳计量测试院 | 2021.7.1 | √ |
| 质量技术部 | 外径千分表 | 78573 | (50-75)mm | ±4μm | 量块5等20块 5.12-100mm | 沈阳计量测试院 | 2021.7.1 | √ |
| 质量技术部 | 内径百分表 | 01205 | (50-160)mm | ≤20μm | 光栅式指示仪表检定仪1.4μm | 沈阳计量测试院 | 2021.7.1 | √ |
| 质量技术部 | 外径卡规 | 120700 | (80-100)mm | ≤20μm | 光栅式指示仪表检定仪1.4μm | 沈阳计量测试院 | 2021.7.1 | √ |
| 质量技术部 | 压力表 | 4134 | (0-160)Mpa | 0.25级 | 活塞式压力计0.05级 | 沈阳计量测试院 | 2021.7.15 | √ |
| 生产车间 | 压力表 | 2535 | (0-25)Mpa | 1.6级 | 活塞式压力计0.05级 | 沈阳计量测试院 | 2021.7.15 | √ |
| 质量技术部 | 内径卡规 | 61543 | （75-95）mm | ≤20μm | 光栅式指示仪表检定仪1.4μm | 沈阳计量测试院 | 2021.7.1 | √ |
| 生产车间 | 外径卡规 | 61419 | （100-120）mm | ≤20μm | 光栅式指示仪表检定仪1.4μm | 沈阳计量测试院 | 2021.7.1 | √ |
| 审核综合意見： 该公司未建立最高计量标准,所有测量设备送检至有相应资质的机构进行检定、校准，抽查10份测量设备证书报告，量值溯源符合文件要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2021年8月15日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。