测量设备溯源抽查表

编号：0163-2020-2021

| 企业名称 | 青岛佳明测控科技股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备 编号 | 型号规格 | 测量设备 计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 质量部 | 便携式多参数分析仪 | 650800N0021010002 | DZB-718 | pH: U=0.02,k=2 | 邻苯二甲酸氢钾pH标准物质： U=0.01pH,k=3 | 青岛市计量技术研究院 | 2021.05.17 | √ |
| 质量部 | 绝缘电阻表 | 19074736 | ZC25B-3 | ±20% | 数字万用表： Urel=0.003%，k=2 兆欧表标准电阻器： Urel=0.05%，k=2 | 深圳市中测计量检测技术有限公司 | 2021.3.11 | √ |
| 质量部 | 全数显耐电压测试仪 | 70AM190827288 | RK2670AM | 交流电压Urel=0.96%，k=2 交流击穿电流Urel=0.9%，k=2 | 耐电压测试仪校验仪： 0.5级 | 安正计量检测有限公司 | 2020.9.3 | √ |
| 质量部 | 接地导通电阻测试仪 | 1908005 | CC2520 | 电阻： ±0.15mΩ | 接地电阻表检定装置： 0.05级 | 安正计量检测有限公司 | 2020.9.03 | √ |
| 技术中心 | 臭氧气体分析仪 | 5022 | LGH-01F | U=5%FS,k=2 | 动态气体稀释装置Urel=0.31%,k=2 臭氧发生器 Urel=1.9%,k=2 | 广东精衡检测科技有限公司 | 2021.06.23 | √ |
| 生产事业部 | 压力表 | U012598 | (0-1.6)MPa | 1.6级 | 0.05级数字压力计标准装置 0.05级 | 青岛市城阳区计量测试所 | 2021.04.12 | √ |
| 审核综合意見： 公司未建立最高计量标准，测量设备由质量部负责溯源。公司测量设备全部委托青岛市计量技术研究院、深圳市中测计量检测技术有限公司、安正计量检测有限公司、广东精衡检测科技有限公司、青岛市城阳区计量测试所进行检定校准，检定校准证书由质量部保存。根据抽查情况，该公司的检定校准情况符合溯源性要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2021年8 月16 日上午~ 8月17日下午 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |